2025年舟山市生态环境监测能力建设项目

招标文件

项目名称：2025年舟山市生态环境监测能力建设项目

项目编号：SZGXZS2025104

采购单位：舟山市生态环境局

代理机构：深圳市国信招标有限公司

2025年08月05日

目    录

- 采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

前附表

  - 总则

  - 招标文件

  - 投标文件编制

  - 开标

  - 评标

  - 定标

  - 合同授予

第四章    评标方法及评分标准

第五章    采购合同主要条款

第六章    投标文件相关格式

# 第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，受舟山市生态环境局委托，现就2025年舟山市生态环境监测能力建设项目进行公开招标，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的供应商参加投标。

一、项目名称：2025年舟山市生态环境监测能力建设项目

二、项目编号：SZGXZS2025104

三、采购组织类型：分散采购委托代理

四、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 序号 | 仪器名称 | 数量 （台、套） | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐度计 | 1 | 497.90 |
| 2 | 无人机采样模块 | 1 |  |
| 3 | 凯氏定氮仪自动进样仪 | 1 |  |
| 4 | 振荡器 | 1 |  |
| 5 | 多参数水质仪 | 2 |  |
| 6 | 气象参数测定仪 | 2 |  |
| 7 | 智能多通道颗粒物采样器 | 2 |  |
| 8 | 小无人机 | 1 |  |
| 9 | 热释光测量系统 | 1 |  |
| 10 | 辐射防护装备 | 2 |  |
| 11 | 离子计 | 1 |  |
| 12 | 测氡仪 | 1 |  |
| 13 | 手持式寻源仪 | 2 |  |
| 14 | 高速冷冻离心机 | 1 |  |
| 15 | 氮磷检测器 | 1 |  |
| 16 | 烷基汞蒸馏仪 | 1 |  |
| 17 | ◆水质监测采样无人船 | 1 |  |
| 18 | 气体流量校准器 | 2 |  |
| 19 | 荧光分光光度计 | 1 |  |
| 20 | 多光谱小型无人机 | 1 |  |
| 21 | 台式恒温振荡器 | 1 |  |
| 22 | 危化品安全管理智能设备及系统 | 1 |  |
| 23 | 标准品信息化储存管理系统 | 1 |  |

打“◆“为核心产品

五、投标供应商资格要求:

1.①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④参加政府采购活动前三年内，无依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目不专门面向中小企业，预留采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于70%。本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。(中小企业划型标准:《工信部联企业[2011]300号》)

六、公告期限：自公告发布之日起5个工作日

七、注册及采购文件的获取：

1.本项目只实行网上获取采购文件。

2.获取采购文件网址：浙江政府采购网www.zjzfcg.gov.cn（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）

3.免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：

https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：95763。已经注册成功的供应商无需重复注册。

4.获取采购文件时间：公告发布之日至投标截止时间

八、投标文件的制作及递交：

1.供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），并登录“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

2.投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。

3.具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南。https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544

九、投标保证金：无。

十、投标截止时间和地址：

1.本项目实行电子投标。

投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件；

（1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求递交。投标人应于2025年09月02日14：45前将加密的电子版投标文件上传到政采云系统中（不准时上传视为无效标）。CA数字证书随身携带或准时解码。

（2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式存储提供。数量为1份。

投标人可于2025年09月01日11：30（北京时间）前将密封的投标文件寄到或送达采购代理公司。地址：舟山市定海区昌国路232号中楼202  深圳市国信招标有限公司舟山分公司(收件人：任女士，联系电话：13567673203）。寄错地址或未按时寄到的自行承担风险。也可开标会现场递交，递交截止时间2025年09月02日14：45

投标人可以不提供备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。

2.开标时间：2025年09月02日14：45

3.开标地点：舟山市定海区颜家峧路7号一楼

十一、其他事项：

1.本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.投标人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。

十二、联系方式：

1.采购代理机构名称：深圳市国信招标有限公司舟山分公司

联系人：朱女士、任女士

联系电话：0580-2054476，13857236444，13567673203

质疑答复联系人：王女士

联系电话：0580-2054476，13587045176

传真：0580-2054476

地址：舟山市定海区昌国路232号中楼202

2.采购人：舟山市生态环境局

联系人：王先生

联系电话：0580-2036237

质疑答复联系人：蒋先生

联系电话：0580-2032739

地址：舟山市定海区新城海天大道681号市行政中心东2号楼

3.同级政府采购监督管理部门名称：舟山市财政局（政府采购监管处）

监督投诉电话：0580-2282591

- 招标需求

一、采购清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 （台、套） | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐度计 | 1 | 497.90 |
| 2 | 无人机采样模块 | 1 |  |
| 3 | 凯氏定氮仪自动进样仪 | 1 |  |
| 4 | 振荡器 | 1 |  |
| 5 | 多参数水质仪 | 2 |  |
| 6 | 气象参数测定仪 | 2 |  |
| 7 | 智能多通道颗粒物采样器 | 2 |  |
| 8 | 小无人机 | 1 |  |
| 9 | 热释光测量系统 | 1 |  |
| 10 | 辐射防护装备 | 2 |  |
| 11 | 离子计 | 1 |  |
| 12 | 测氡仪 | 1 |  |
| 13 | 手持式寻源仪 | 2 |  |
| 14 | 高速冷冻离心机 | 1 |  |
| 15 | 氮磷检测器 | 1 |  |
| 16 | 烷基汞蒸馏仪 | 1 |  |
| 17 | ◆水质监测采样无人船 | 1 |  |
| 18 | 气体流量校准器 | 2 |  |
| 19 | 荧光分光光度计 | 1 |  |
| 20 | 多光谱小型无人机 | 1 |  |
| 21 | 台式恒温振荡器 | 1 |  |
| 22 | 危化品安全管理智能设备及系统 | 1 |  |
| 23 | 标准品信息化储存管理系统 | 1 |  |

打“◆“为核心产品

# 二、技术要求

- （一）盐度计

1.设备用途

用于实现海水盐度仲裁法的测定。

2.技术参数

| 指标名称 | 参 数 |
| --- | --- |
| 盐度测量范围 | 0.2～42 PSU |
| 盐度测量分辨率 | 0.0001 PSU |
| 盐度测量重复性 | 0.001 PSU |
| 盐度测量准确度 | ±0.003 PSU |
| 盐度测量稳定性 | ≤±0.003 PSU（24h） |
| 温度测量准确度 | ±0.003 ℃ |
| 水浴温场波动 | ±0.0003 ℃ |
| 所需样品量 | 冲洗10mL/次，测量15mL/次，可设置 |
| 单次进样和测量时间 | 典型值90秒，可设置 |
| 水浴控温温度 | 环境温度±3℃ |
| 测量准备时间 | 小于30分钟 |

3.基本配置

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐度计主机 | 台 | 1 |
| 2 | 软管 | 根 | 2 |
| 3 | 进样管（含接头） | 根 | 1 |
| 4 | 小型潜水泵（含软管） | 个 | 1 |
| 5 | 无线键鼠 | 套 | 1 |
| 6 | 产品说明书 | 份 | 1 |
| 7 | 电源线 | 根 | 1 |

4.售后服务

（1）技术人员到现场免费进行安装调试整个系统，确保仪器技术指标验收合格，并现场培训基本操作技术。

（2）仪器安装调试合格后提供保修期2年，仪器保修期应从填写验收合格书后第二天算起，制造厂方终生提供维修服务、技术支持和零配件供应。

（3）公司为用户提供至少2人次免费操作技术培训。

（4）在接到用户维修请求后，应能在4小时内做出快速响应，并在24小时内解决问题。

（5）仪器设备应能够接入实验室LIMS系统，保持通讯协议开放。

- （二）无人机采样模块：

1.设备用途

用于实现无人机采样功能。

2.技术参数：

2.1产品重量：≤1.35kg

2.2取水深度：不小于10米

2.3传输协议：PWM内置接收模块

2.4取水容量：≥2.5L（可定制）

2.5 传输距离：915mhz实时回传，效果距离可以达到5 km

2.6有效载荷：最大载荷≥8kg

2.7供电：12V内置电源

2.8智能保护：限位传感器、拉力传感器、短路传感器、保险开关

2.9固定方式：快拆固定无人机下方

★2.10定深采水：取水器搭载智能芯片，可实时回传锁定采水深度（提供证明材料）。

★2.11必须兼容和适配现有“XR-MW6E1H型水星X6多旋翼无人机”。

3.配置清单

| 序号 | 商品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无人机采水模块 | 1 |
| 2 | 独立遥控器 | 1 |
|  | 采样主机 | 1 |
|  | 采水罐 | 2 |
|  | 充电器 | 1 |
|  | 航空箱 | 1 |
|  | 软管 | 2 |
| 3 | 随机附件 | 1 |
| 4 | 安装、调试、培训说明书 | 1 |

- 4.售后服务

（1）技术人员到现场免费进行安装调试整个系统，确保仪器技术指标验收合格，并现场培训基本操作技术。

（2）仪器安装调试合格后提供保修期2年，仪器保修期应从填写验收合格书后第二天算起，制造厂方终生提供维修服务、技术支持和零配件供应。

（3）公司为用户提供至少2人次免费操作技术培训，为用户提供3人次无人机培训并获证。

（4）在接到用户维修请求后，应能在4小时内做出快速响应，并在24小时内解决问题。

（三）凯氏定氮仪自动进样仪

1.设备用途

用于实现凯氏定氮仪自动进样分析。

2.功能参数

2.1进样器容量：不小于300ml消化管；

2.2批次处理：具有批次处理能力，批次可实现处理≤20个样品及≤4次清洗，实现无人值守工作；

2.3转盘速度：≥0.04r/s；

2.4消化管顶杆顶出速度：≥40mm/s；

2.5进样器内置溶液桶容积：不小于15L溶液桶；

2.6消化管上升位置由双传感器共同控制，保证消化管位置的准确性；

2.7接口：CAN；

2.8 具备进样器监测功能，实时监测进样器状态，保证实验安全；

2.9 须匹配现有的全自动凯氏定氮仪，实现自动进样功能。

3.详细配置

3.1 自动进样器主机 1台；

3.2 废液盒 1个；

3.3 其他配件 1套；

3.4 消化管24支；

3.5 溶液桶4个。

4. 售后服务

（1）技术人员到现场免费进行安装调试整个系统，确保仪器技术指标验收合格，并现场培训基本操作技术。

（2）仪器安装调试合格后提供保修期2年，仪器保修期应从填写验收合格书后第二天算起，制造厂方终生提供维修服务、技术支持和零配件供应。

（3）公司为用户提供至少2人次免费操作技术培训。

（4）在接到用户维修请求后，应能在4小时内做出快速响应，并在24小时内解决问题。

（5）仪器设备应能够接入实验室LIMS系统，保持通讯协议开放。

（四）振荡器

1.设备用途

分液漏斗垂直振荡器能实现自动摇动分液漏斗，完成液液萃取、样品混匀等实验过程。工作时间可设定，频率可调；可批量处理样品，提高效率；最大限度减少操作人员接触化学试剂，保护人身安全。

2.技术参数

1.振荡方式：垂直振荡或倾斜振荡可选，倾斜角度0-20度；有度数刻度线。

2.配备伺服电机，控制速度精确±1%。

3.操作方式：操作简单观察直观；操作界面具备加密锁定功能，避免重复操作和人为误操作。

4.无级调速，振荡频率范围：0-350rpm（内转0-2000转），频率精度±1rpm。

5.定时器时间：0-99小时。

6.弹性无级可调一体式夹具，可自由滑动，适用于分液漏斗、容量瓶、三角瓶、具塞量筒、比色管、试管、离心管等。

7.样品位数：不少于6位。

8.样品容量：0-1000ml。

9.振荡幅度0-40mm

10.装有防护罩，可自动放气，无需手动放气。

11.耐酸碱，耐腐蚀材质。

12.分液漏斗架可以放置1000ml*6分液漏斗。

13.程序可设定可存储，可以保存9种以内的萃取方案。

3.基本配置

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分液漏斗垂直振荡器 | 台 | 1 |

4. 售后服务

（1）技术人员到现场免费进行安装调试整个系统，确保仪器技术指标验收合格，并现场培训基本操作技术。

（2）仪器安装调试合格后提供保修期2年，仪器保修期应从填写验收合格书后第二天算起，制造厂方终生提供维修服务、技术支持和零配件供应。

（3）公司为用户提供至少2人次免费操作技术培训。

（4）在接到用户维修请求后，应能在4小时内做出快速响应，并在24小时内解决问题。

- （五）多参数水质仪

1.主机技术要求：

1.1 设备应能满足现阶段测量水体温度、pH、DO、电导率，并支持扩展ORP、氯化物、硝氮、氨氮和BOD等水质参数，同时拥有显示大气压值和测量读数自稳定功能。

1.2 主机、电缆、探头三体分离，单一线缆支持同时连接不少于四支传感器，同时测定并同步出数据，避免多根线缆野外工况下相互缠绕，电缆、探头均可在野外由用户自行更换，无需特殊工具。

1.3 设备应采用快速插拔接头，防水，连接可靠稳固，电缆的接头部分可耐受不少于30万次弯折，经久耐用。

1.4 仪器应可通过USB与电脑连接，方便用户将测量数据上传，且配有专业数据分析软件设置主机参数、管理分析数据以及查看图形数据与表格数据。

1.5 设备可储存最少2000组数据和100个测量站点名称。

1.6 具备IP67防水，电池仓与主机线路板分开。

1.7 显示屏带背景加光功能，在昏暗的环境下仍能清晰读数；且具有夜光键盘。

1.8 设备应配有不锈钢探头保护套，坚固耐撞，更易于沉入水中。

2.传感器技术参数：

2.1 温度： 量程：-5℃～70℃，分辨率0.1℃，准确度：±0.2℃。

2.2 溶解氧: 极谱法，量程0-50mg/L；分辨率0.1mg/L或0.01mg/L；准确度0-200%：读数的±2%或2%空气饱和度，以较大者为准； 200-500%：读数的±6%。

2.3 电导率，四电极流通式电导测量管法，量程 0-200ms/cm，盐度量程0-70ppt; 分辨率0.001ms/cm 或0.1ms/cm，0.01ppt，读数的±0.5%或0.001ms/cm，以较大者为准。

2.4 pH：玻璃复合电极法，量程0-14，分辨率0.01pH。

3.详细配置

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 2 |
| 2 | 20米测试线缆 | 根 | 2 |
| 3 | 电导率温度传感器 | 支 | 2 |
| 4 | pH传感器 | 支 | 4 |
| 5 | 溶解氧传感器 | 支 | 4 |
| 6 | 野外便携包 | 个 | 2 |
| 7 | 校准标液 | 套 | 2 |

4.售后服务

（1）技术人员到现场免费进行安装调试整个系统，确保仪器技术指标验收合格，并现场培训基本操作技术。

（2）仪器安装调试合格后提供保修期2年，仪器保修期应从填写验收合格书后第二天算起，制造厂方终生提供维修服务、技术支持和零配件供应。

（3）公司为用户提供至少2人次免费操作技术培训。

（4）在接到用户维修请求后，应能在4小时内做出快速响应，并在24小时内解决问题。

- （六）气象参数测定仪

1.设备用途：

用于监测期间气象参数的测定

2.技术参数：

2.1 支持数据存储、查询、打印、导出

2.2 界面显示实时测量数据，并能显示平均值及评估总适宜度

2.3 重量：主机不超过1kg，小巧便携

2.4 数据存储：存储不低于2000条数据

2.5 电池电量：机身内集成锂电池，充满电使用不少于10小时

2.6 总适宜度：能判定现场各类气象条件（适宜程度）是否满足监测要求

2.7 通讯模式：支持蓝牙通讯或USB连接导出数据

2.8 大气温度：（-10～+45）℃，分辨率≤0.1℃，准确度≤±0.5℃

2.9 相对湿度：（0～100）%RH（不凝结），分辨率≤0.1%RH，准确度≤±5%RH

2.10 大气压：（30～110）kPa，分辨率≤0.01kPa，准确度≤±0.1kPa

2.11 风向：（0～360）°，分辨率≤0.1°，准确度≤±5°（风向标准差：≤5°）

2.12 风速：（0～10）m/s，分辨率≤0.1m/s，准确度≤±0.5m/s

2.13 启动风速：≤0.3m/s

2.14 蓝牙打印机：热敏式，USB供电。

3.配置清单：

3.1主机1套

3.2蓝牙打印机1套

3.3三脚架1套

3.4电源适配器1套

4.售后服务：

（1）质保期为1年。保修期间，提供免费上门维修、更换非人为原因损坏零部件及技术咨询服务。

（2）在保修期结束后，保证10年内提供备件、配件供应。

（3）保证产品为最新原厂设备。

（4）仪器一旦出现问题4小时内做出响应，24小时到现场服务。

（5）为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供至少2人次免费操作技术培训。

- （七）智能多通道颗粒物采样器

1.设备用途：

用于环境空气质量颗粒物组分手工监测。

2.技术参数：

2.1 采用四通道及以上分流设计，内置独立采样控制系统，各通道互不影响

2.2 整机防水，开门设计需便于样品更换、采样头拆洗及流量标定

2.3 采样过程，能保证机体内外温差小于5℃

2.4 具有气路阻塞、低流量保护功能

2.5 数据存储容量不低于2000组，具备瞬时数据存储功能，支持USB数据导出

2.6 实时测量环境大气压力、温度、湿度

2.7 机身具备打印功能

2.8 各通道采样平行性误差≤10%

2.9 滤膜规格：Φ47mm适配

2.10 带载能力：各路克服滤膜阻力＞35kPa

2.11 工作环境：（-10～50）℃，（0～95）%RH

2.12 工作电源：AC（220±22）V，（50±1）Hz

3.配置清单：

3.1 主机1台

3.2 滤膜夹开启器1个

3.3 滤膜夹18个

3.4 滤膜夹盒18个

3.5 PM10连接杆6个

3.6 PM2.5切割器6个

3.7 标定接嘴1套

4.售后服务：

（1）质保期为1年。保修期间，提供免费上门维修、更换非人为原因损坏零部件及技术咨询服务。

（2）在保修期结束后，保证10年内提供备件、配件供应。

（3）保证产品为最新原厂设备。

（4）仪器一旦出现问题4小时内做出响应，24小时到现场服务。

（5）为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供至少2人次免费操作技术培训。

- （八）小无人机

1.设备用途：

用于应急监测、夜间监测现场勘察。

2.无人机主机技术参数：

2.1 起飞重量（无配件）≤2kg

2.2 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥15km

2.3 最长飞行时间≥45分钟

2.4 最大可抗风速≥12m/s

2.5 全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车

2.6 GNSS：支持单北斗模式

2.7 工作温度：-10°C至40°C

2.8 GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5m，水平≤0.5m

2.9 视觉定位悬停精度：垂直≤0.1m，水平≤0.1m

2.10 最大飞行海拔高度≥2000米

2.11 图传加密：为保证数据安全，图传链路需进行加密

2.12 降落保护：在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形，当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时向用户发出警示信息

2.13 具备低电量自动返航功能

2.14 具备信号丢失自动返航功能

3.云台相机技术参数：

3.1 具有长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机

3.2 广角相机：CMOS不低于1/2英寸，有效像素不低于4800万

3.3 长焦相机：CMOS不低于1/2英寸，像素数不低于1200万

3.4 可见光相机变焦倍数不低于50倍

3.5 红外传感器分辨率大于600*500

3.6 红外热成像测温方式：支持点测温和区域测温

3.7 红外热成像相机：支持多倍数码变焦、可见光与红外热成像联动变焦

4.配置清单：

4.1 无人机主机1台

4.2 云台相机1个

4.3 智能飞行电池2套

4.4 充电管家1个

4.5 充电器1个

4.6 RTK模块1台

4.7 热成像便携机保险1份

4.8 三者险1份

5.售后服务：

（1）质保期为1年。保修期间，提供免费上门维修、更换非人为原因损坏零部件及技术咨询服务。

（2）在保修期结束后，保证10年内提供备件、配件供应。

（3）保证产品为最新原厂设备。

（4）仪器一旦出现问题4小时内做出响应，24小时到现场服务。

（5）为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供至少2人次免费操作技术培训。

- （九）热释光测量系统

1.设备用途：

用于辐射累积剂量测量.

2.剂量仪技术参数：

2.1 量程：0.01μGy～10Gy

2.2 升温速率：1～40℃/s

2.3 加热时间：1～400s

★2.4双通道：单次双样品测量

2.5 温度：室温～400℃

2.6 光源稳定度：≤1.0%（连续10次）

2.7 工作温度：10～40℃

2.8 相对湿度：≤95%

3.软件系统技术参数：

3.1 数据库可与Excel兼容

3.2 具备本底扣除功能

3.3 导出的数据至少包含：单位名称、人员名称、人员编码等

3.4 支持多种报表功能

4.退火炉技术参数：

4.1温度：室温～400度可设置

4.2 温控波动不大于±5℃

4.3 可一次性退火不少于200片

5.探测器技术参数：

5.1 探测对象：X-γ射线

5.2 成分：LiF（Mg，Cu，P）材质

5.3 规格：φ4.5×0.80mm适配

5.4 测量范围：1μGy～10Gy

5.5 能量响应（30KeV～3MeV的光子）：＜20%

5.6 角度响应：＜11%

5.7 重复性（离散度）：≤2%

5.8 相对灵敏度（TLD-100）：＞60倍

5.9 线性范围：100nGy～12Gy

5.10 探测阈：≤0.1μGy

6.配置清单：

6.1 热释光剂量仪1台（含软件）

6.2 热释光退火炉1台

6.3 电脑、打印机各1台

6.4 计量院检定证书1套

6.5 热释光剂量片200片

6.6 剂量盒100个

7.售后服务：

（1）质保期为1年。保修期间，提供免费上门维修、更换非人为原因损坏零部件及技术咨询服务。

（2）在保修期结束后，保证10年内提供备件、配件供应。

（3）保证产品为最新原厂设备。

（4）仪器一旦出现问题4小时内做出响应，24小时到现场服务。

（5）为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供至少2人次免费操作技术培训。

- （十）辐射防护装备

1.设备用途：

用于辐射监测人员安全防护.

2.技术参数：

2.1 屏蔽层由改性铅橡胶、含重金属铅分子元素的防护材料组成

2.2 外层面料具有防酸碱喷溅能力，易清洁，内层面料具有耐磨、防水、抗汗性能

2.3 可防护从低能到高能α、β、X、γ射线，防护核气溶胶和生化学物质的污染

2.4 防护效率：躯干部位（胸、腹、裆部）对130keV的γ射线防护效率不小于60%，其他部位（如后背、四肢、头罩等）不小于30%

2.5 防护能力：对α、β射线防护效率100%

2.6 防护铅当量：≥0.35mmPb；防护铅面屏铅当量：≥0.25mmPb

2.7 符合国标GBZ/T147-2002《X射线防护材料衰减性能的测定》

3.配置清单：

3.1 分体式铅防护服1套

3.2 铅防护靴1双

3.3 分指型铅手套1双

3.4 铅帽铅脖1个

3.5 防护铅面屏1个

3.6 标准侧封铅眼镜1副

3.7 便携收纳箱1个

4.售后服务：

（1）质保期为1年。保修期间，提供免费上门更换非人为原因损坏配件。

（2）在保修期结束后，保证10年内提供配件供应。

（3）保证产品为最新原厂装备。

（4）装备一旦出现问题4小时内做出响应，24小时到现场服务。

- （十一）离子计

1.设备用途：

用于海水中氟化物样品分析。

2.技术参数：

2.1 测量参数：pH/pX，mV，离子，温度

2.2 测量范围：pH/pX：-2.000～20.000；mV：-2000.0～2000.0；温度：-30.0～130.0℃

2.3 分辨率：0.001pH/ pX，0.1 mV，温度0.1℃，浓度四位有效数字（科学计数法）

2.4 精度：pH/pX：±0.002；mV（–500.0～500.0mV）：±0.1或（–2000.0～2000.0mV）：±0.2；离子浓度：测量值的±0.5%；温度（0-100℃）：±0.1℃

2.5 有自动校正、自动识别缓冲液，自动温度补偿、自动终点锁定功能

2.6 终点模式：自动，手动，时间间隔，三种终点模式可供选择。

3.配置清单：主机1台、电极1根、电极支架1个。

4.售后服务：

（1）质保期为1年。保修期间，提供免费上门维修、更换非人为原因损坏零部件及技术咨询服务。

（2）在保修期结束后，保证10年内提供备件、配件供应。

（3）保证产品为最新原厂设备。

（4）仪器一旦出现问题4小时内做出响应，24小时到现场服务。

（5）为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供至少2人次免费操作技术培训。

- （十二）测氡仪

1.设备用途：

用于测量空气中放射性物质氡的浓度。

2.技术参数：

2.1探测器：α半导体探测器

2.2测量方法：符合《环境空气中氡的测量方法》（HJ 1212-2021）

2.3干燥：具备主动式采样时的气体干燥功能

2.4 测量方式：支持瞬时测量和连续测量

2.5 功能：具备室内环境222Rn、220Rn气体活度浓度测量、析出率现场测量功能

2.6 内部存储：可存储不少于4000条完整测量结果数据，含能谱数据，循环覆盖

2.7 灵敏度：测量设备灵敏度高、稳定性好

2.8 探测下限：≤5.0Bqm-3

2.9 显示：中文显示

2.10 流量：具备自稳定恒流功能

2.11 通信：支持RS232或USB

2.12 工作湿度：95%RH以下（未凝结）

2.13 供电方式：电源适配器，配置备用电池

2.14 重量：≤5kg

3.配置清单：

3.1 便携式测氡仪主机1台

3.2 便携仪器箱1个

3.3 电源适配器1根

3.4 数据连接线1根

4.售后服务：

（1）质保期为1年。保修期间，提供免费上门维修、更换非人为原因损坏零部件及技术咨询服务。

（2）在保修期结束后，保证10年内提供备件、配件供应。

（3）保证产品为最新原厂设备。

（4）仪器一旦出现问题4小时内做出响应，24小时到现场服务。

（5）为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供至少2人次免费操作技术培训。

- （十三）手持式寻源仪

1.设备用途：

用于辐射应急监测寻源。

2.技术参数：

2.1 具备快速搜寻放射源功能

2.2 外形紧凑，适合单手操作

2.3 测量仪同时显示γ剂量率和360º方位信息

2.4 可电池供电，续航≥12小时

2.5 工作环境-20℃～40℃

2.6 剂量率范围：1μSv/h～10mSv/h

3.配置清单：主机标准套1套

4.售后服务：

（1）质保期为1年。保修期间，提供免费上门维修、更换非人为原因损坏零部件及技术咨询服务。

（2）在保修期结束后，保证10年内提供备件、配件供应。

（3）保证产品为最新原厂设备。

（4）仪器一旦出现问题4小时内做出响应，24小时到现场服务。

（5）为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供至少2人次免费操作技术培训。

- （十四）高速冷冻离心机

1.工作条件要求：

1.1工作温度：＋10℃～＋30℃

2.主要技术指标要求：

★2.1转速范围：100至15,000 rpm，转速精度≤设定值的±1%;

2.2最大容量(ml)：角转子6 x 250 /水平转子4×750ml

2.3最大离心力(x g)：25,155

2.4 时间控制范围：0-99h59 min / 连续运转 / 短时加速

2.5 噪音(dBA)：< 66dBA （最大转速时）

2.6可预设线性加/减速曲线及二次方加/减速曲线，用户可自定义曲线（用户自行设计离心曲线）。

2.7具有存储程序，并支持用户自定义命名程序。

2.8 温控范围：-20 ～ 40 ℃，每个转头在最高转速下运转时，离心温度偏差≤4℃。

2.9转头自动识别，无需人工设定，防止转头过速；

2.10具有中文操作语言，离心关键参数，如温度、运行时间、转速、离心力、升降速档等参数同屏显示，无需切换。

2.11 具有快速制冷功能和静止预冻功能。

2.12 离心运转过程中离心腔的温度可控。

2.13免维护电机;微控制器可预设离心力、速度、转头、时间和温度。

2.14 具有定速计时功能，实现精确离心。

2.15 可适配100 x1.5/2.0mL角转子（转速≥9500rpm），用于高通量样品的快速检测。

3.基本配置要求：

3.1高速冷冻离心机主机1台

3.2 6x250mL角转子1个（转速控制范围100～9000rpm）

3.3 8x50mL尖底离心管角转子1个（转速控制范围100～13500rpm）

3.4 15mL尖底离心管适配器1套

4.售后及技术支持

- （1）技术人员到现场免费进行安装调试整个系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室现场培训基本操作技术。

- （2）仪器安装调试合格后提供保修期一年，仪器保修期应从填写验收合格书后第二天算起，制造厂方终生提供维修服务和技术支持。

- （3）公司为用户提供至少2人次免费操作技术培训。

- （4）在接到用户维修请求后，应能在2小时内做出快速响应，并在2个工作日内到达现场。

- （十五）氮磷检测器

1.技术参数要求：

- 1.1配备铷珠

- 1.2 MDL：< 0.08 pg N/s，采用偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物时 < 0.01 pg P/s

- 1.3动态范围：> 105 N，采用偶氮苯/马拉硫磷混合物时 > 105 P

- 1.4选择性： 25000–1 g N/g C，采用偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物时200000–1 g P/g C

- 1.5数据采集速率：最高 1000 Hz

- 1.6用于三种气体的流速范围：

- 1.6.1空气：0–200 mL/min

- 1.6.1 H2：0–30 mL/min

- 1.6.1尾吹气：0–100 mL/min

- 1.7最高操作温度 400 °C

- 2.配置要求：主机标准套

- 3.售后及技术支持

- （1）技术人员到现场免费进行安装调试整个系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室现场培训基本操作技术。

- （2）仪器安装调试合格后提供保修期一年，仪器保修期应从填写验收合格书后第二天算起，制造厂方终生提供维修服务和技术支持。

- （3）公司为用户提供至少2人次免费操作技术培训。

- （4）在接到用户维修请求后，应能在2小时内做出快速响应，并在2个工作日内到达现场。

- （十六）烷基汞蒸馏仪

1.加热模块要求：

1.1金属块加热，控温范围常温-150℃，PID控制，精度为±1℃。

1.2金属块上不少于10个蒸馏瓶加热位。

1.3过热自动断电。

2.冷凝接收部件要求：

2.1冰浴制冷，控温范围常温-0℃，精度为±1℃。

2.2接收瓶位≥10个。

3.蒸馏瓶、接收瓶和连接管线要求：

3.1蒸馏瓶、接收瓶和连接管线均为聚四氟乙烯材质，对超痕量烷基汞无吸附。

3.2蒸馏瓶和接收瓶体积均为60ml，接收瓶有体积刻度。

3.3连接管线连接蒸馏瓶和接收瓶，确保蒸馏瓶密封。

4.配置要求：主机标准套

5.售后及技术支持

（1）技术人员到现场免费进行安装调试整个系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室现场培训基本操作技术。

（2）仪器安装调试合格后提供保修期一年，仪器保修期应从填写验收合格书后第二天算起，制造厂方终生提供维修服务和技术支持。

（3）公司为用户提供至少2人次免费操作技术培训。

（4）在接到用户维修请求后，应能在2小时内做出快速响应，并在2个工作日内到达现场。

- （十七）水质监测采样无人船

- 采购需求：为满足本地区河道、湖库等水域水质监测需求，开展水域生态调查、污染物追踪与溯源及突发环境事件应急监测，提升本单位应对突发环境事件应急监测能力，采购水质监测采样无人船。因舟山市地处海岛，河道普遍较短较窄，为适应本地实际情况，船体长度、转弯半径不宜过大。

- 产品配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人船船体 | 1 | 艘 |  |
| 2 | 供电系统 | 1 | 套 | 供电管理控制模块 |
| 3 | 无人船智能控制器 | 1 | 套 | 带自主导航、一键返航等功能的船控 |
| 4 | 手持智能遥控器 | 1 | 台 | 含遥控器充电器1台，带屏显功能 |
| 5 | 地面基站 | 1 | 套 | 无人船数据终端和控制软件 |
| 6 | 大电流充电器 | 1 | 台 |  |
| 7 | 户外电源 | 1 | 台 |  |
| 8 | 培训及售后服务等 | 1 | 套 |  |

1.1船体参数

▲船体尺寸：尺寸：0.9-1.2m（长）× 0.4-0.7m（宽）×0.3-0.6m（高）；

船体重量：空载≤20kg；

最大负载能力：≥15kg；

船体材质：具备防腐、耐磨、防撞损等性能；

船体转弯半径：≤1m。

1.2动力参数

动力参数：可于浅水中投放，具有防水草缠绕设计；

续航时间：应≥4小时（航速1m/s条件下）（提供第三方检测报告）；

最高航速：≥3.5m/s（空载）。

1.3供电系统

电池规格：锂电池电池容量≥20Ah；电池可更换；

电池充放电次数：不少于500次；

安全设计：系统具有过电过热保护和充电保护功能；

★防水能力：达到IP66（提供第三方检测报告）；

快速充电设计：支持大电流专用充电器。

1.4导航系统

▲采用北斗卫星定位，不使用GPS；（提供第三方质检报告）

水平定位精度≤2m，速度精度≤0.5 m/s；

1.5主控系统

主控制器输入电压范围：15V–36V；

驱动控制系统功能：自主导航，可由用户自行设置路线，按设定的路线自动完成定点定量水质采样和水质监测，自主航行，可在无遥控下根据卫星定位，自主导航行驶，完成任务后自动返航，确保在超出控制信号覆盖范围时依然可以正常工作；

支持遥控器手动模式控制，完成全部的航行控制和采样任务；

通讯距离：开阔地段通信距离不小于1公里；

一键返航，在遇到紧急情况时需要船只紧急返航时，可选择一键返航，让船只自行返回；

偏航时，系统能自动校正航线，偏航距离≤2m；

手动遥控模式下可通过遥控器实现螺旋桨输出功率上限连续调节以适应不同流速条件下开展测流工作；

★软件支持自动生成轨迹功能，可显示沿途监测点序号及行程距离（提供软件截图证明）；

软件支持监测点跳转功能，可有效实现紧急避险、无效监测点规避（提供软件截图证明）。

1.6自动采样设备

水质采样方式：采用收放采样管模式，采样深度0.3-0.5m，且保持至采样瓶注满水状态；非采样状态，采样管收回；

采样管自动收放，聚乙烯材质，具有管路清洗功能，采样瓶数量≥2个，每个采样瓶容积≥1L（提供检测报告）。

蠕动泵流速不低于0.5L / min；

1.7测深仪

水深：测深仪嵌入式搭载，不凸出船体；响应时间（主动上传）：≤500ms/次；检测范围：≥30cm；防护等级：IP68。

1.8多参数水质仪

仪器应具备不少于7个传感器接口，实现水温、电导率、pH、氨氮、溶解氧、浊度、叶绿素和蓝绿藻的测定；

具有防污损、耐腐蚀能力、防生物玷污能力；

所有传感器需带有背景数据，并具备自动寻址功能，仪器接口可自动智能识别不同传感器，传感器可自行存储校准记录；

设备应具有湿插拔功能和带电热插拔功能，可配备中央清洁刷，实现探头自动清洁，扩展长期在线监测功能；

无线蓝牙通讯，在野外不便接线情况下可传输数据，设置和校准仪器；

仪器软件应具有智能质量控制功能，能够自动检查故障和错误以保证成功的投放测量，确保避免故障、错误和数据丢失；

仪器存储容量应不小于512MB，应可存储不少于100万个读数记录，掉电时不丢失数据；

温度：测量范围：-5~+50℃，准确度：±0.1℃，分辨率：≤0.01℃；

电导率：测量范围：0~200mS/cm；准确度：±0.5%（0~100 mS/cm），读数之±1%（100~200 mS/cm），分辨率：0.0001到0.01mS/cm；

pH：测量范围：0~14，分辨率：≤0.01，准确度：±0.2；

溶解氧：测量范围：0~50 mg/L， 0~300%空气饱和度，准确度：±0.2mg/L；读数之±1%（量程0~200%空气饱和度），读数之±5%（量程200~300%空气饱和度）；分辨率：0.01mg/L或0.1%空气饱和度；

浊度：测量范围：0~4000FNU，准确度：0.3FNU或读数之±2%（0~999FNU），读数之±5%（1000~4000FNU）；分辨率：0.1FNU；

蓝绿藻：测量范围：0~100μg/L；0~100000细胞/ml；0~100RFU；准确度：±3%或线性：R²>0.999；分辨率：0.01μg/L；1细胞/ml；0.01RFU。

叶绿素：测量范围：0~400ug/L；0~100RFU；准确度：±3%或线性：R²>0.999；分辨率：0.01μg/LChl；0.01RFU。

氨氮：测量范围：0~100mg/L，准确度：±10％读数或2mg/L，以较大者为准，分辨率：0.01mg/L。

COD：测量范围：0~200mg/L；精度：±5%；分辨率：0.01mg/L；配备自动清洁刷。

1.9数据呈现软件

含地面控制基站无人船控制系统软件（提供测绘无人船基站软件著作权登记证书）。

1）任务编辑

A.下载工作水域卫星地图、并进行存储和管理；

B.可自动规划、生成（等间距）路径点和工作边界，并可手动或自动规划路径；

C.可在任意路径点进行工作任务设置；

D.编辑好的任务可以保存、修改、管理、载入；

E.界面图文并茂、直观、易操作。

F.支持合并上传多航次水质巡测数据及手工监测数据，生成水质分布热力图；支持上传污染排口信息，包含排口定位、照片、类型等信息。

2）遥控无人船

A.在超视距情况下，可通过手动操纵无人船行驶；

B.编辑、发送手动工作命令。

3）无人船系统状态监控与显示

A.在卫星地图上显示无人船平台的位置、船头朝向、工作状态、坐标、行驶路径；

B.显示无人船平台剩余电量、基站电量、航速；

C.可发出无人船低电量警报。

4）数据存储系统

A.可整理、存储无人船工作日志；

B.常规工作任务存储及反复调用、历史工作数据的存储，

C.可提供数据通道实现测量数据实时传输，无人船具备数据存储功能。

5）接收和发送无人船信息；

6）与遥控器对无人船控制权交互转换。

1.10配件

数据终端及备用户外电源一套。

1.11售后服务

- 质保期：质保期为验收合格日期起一年。

- 产品质保期内，供应商应对由于制造或材料缺陷而发生的损失负责。

- 交货时同时提供产品使用说明书，并指导操作人员学会操作。

- 提供日常操作，保养与管理，常见故障排除，紧急情况处理等专业培训。

- 安装标准：符合有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

- 所有设备必须原包装到达安装地的合格产品，未经采购人允许不得私自预先安装（原厂安装的除外）。

- 原装配件是指与主机同一品牌的配件或出厂即已经安装的配件。如出现质量问题或非原装配件，供方负责包退、包换，因此而涉及的全部违约责任和费用由供应方承担。

（十八）气体流量校准器

- 产品配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小流量气体流量校准器 | 1 | 台 |  |
| 2 | 大流量气体流量校准器 | 1 | 台 |  |
| 3 | 切割头快速接头 | 1 | 个 |  |
| 4 | 连接管 | 1 | 根 | 1 m 硅胶管 |
| 5 | 转接头 | 1 | 个 | 1/4"NPT 内螺纹 6 mm 塔头 |
| 6 | 转接头 | 1 | 个 | 1/4"NPT 内螺纹 8 mm 塔头 |
| 7 | 转接头 | 1 | 个 | 1/8"NPT 内螺纹 6 mm 塔头 |
| 8 | 便携箱 | 1 | 只 |  |

1.1 小流量气体流量校准器

量程：0-500sccm

测量参数：质量流量、体积流量、大气压、气体温度，累计流量、平均

流量

自带温压补偿

响应时间: ≤ 50ms

精度：±0.6%读数或±0.1% 满量程（取最大值）

工作温度：-10℃~ 60℃

温度探头精度：±0.2℃

工作湿度：0~75% RH（无冷凝）

相对湿度精度：±3.5% RH

电池续航：≥15小时

最大工作压力：80 PSI 绝压

压力精度：±0.1 PSI 绝压

预热时间：≤ 10 s

重复性：±0.2%满量程

控制软件：可通过数字通讯远程控制、数据采集、记录

显示：带背光 LCD 显示

1.2 大流量气体流量校准器

量程：0-30slpm

测量参数：质量流量、体积流量、大气压、气体温度，累计流量、平均流量 、自带温压补偿

响应时间:≤50ms

精度：±0.75%读数或±0.1% 满量程（取最大值）

工作温度：-10℃~ 60℃

温度探头精度：±0.2℃

工作湿度：0~75% RH（无冷凝）

相对湿度精度：±3.5% RH

电池续航：≥15小时

最大工作压力：40 PSI 绝压

压力精度：±0.1 PSI 绝压

预热时间：≤ 10 s

重复性：±0.2%满量程

控制软件：可通过数字通讯远程控制、数据采集、记录

显示：带背光 LCD 显示

- （十九）荧光分光光度计

1. 工作条件及用途

1.1 工作条件：电源：90~260VAC，50/60HZ

1.2 用途：用于生物、食品、环境、材料等领域的分析，更可以作为鉴定及定量分析的强有力的手段。

- 2.技术参数要求
2.1功能：荧光、磷光、发光；
2.2光源等效功率：≥100 KW；
2.3光源类型: 脉冲氙灯光源；
2.4光源寿命：≥3000小时；
2.5光子漂白最大光能量：≥50 W；
2.6暗电流校正频率：≥150 Hz；
2.7主机波长范围：激发，200～850nm；发射，200～850 nm；
2.8带宽范围：1.2～20 nm；
2.9波长准确性：≤±0.8 nm；
2.10波长重现性：≤±0.4 nm；
2.11信噪比：≥700:1 RMS；
2.12扫描速度：≥20000 nm/min；
2.13滤光片：≥5组，自动；
2.14软件控制自定义滤光片位：≥15 位；
2.15荧光强度测定范围：0～20000；

- 2.16工作站：Windows 7/10 32/64位下荧光/磷光/发光分光光度计仪器控制及数据处理软件。具有光谱扫描、预扫描模式、同步扫描(等能量差/波长差)、各向异性/偏振性扫描、3D光谱扫描、3D 同步扫描、定量、单读数、各向异性/偏振性、时间驱动、动力学、量子产率(相对/绝度)、波长程序、吸液器控制等功能。有对储存数据的算术运算功能，包括四则运算，平滑功能，1~4阶导数，求面积，求峰值等。

3. 仪器配置要求

3.1 主机1台

3.2 系统控制及数据处理软件

3.3 标准液体测试比色皿附件 1套

3.4 主流配置商务计算机 1套

4. 技术资料

4.1 详细的操作指南、仪器维护的有关资料

4.2 提供相关应用技术资料

5. 技术服务和培训

5.1 生产厂家到最终用户所在地安装、调试试运行合格后验收；

5.2 有生产厂家为用户提供现场技术培训，提供免费的仪器操作、维护、维修的国内培训2人3个工作日；

5.3 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务；

5.4质保期为壹年。保修期间，提供免费上门维修、更换非人为原因损坏零部件及技术咨询服务。
    5.5在保修期结束后，保证10年内提供备件、配件及试剂供应。
    5.6 保证产品为最新原厂设备。
    5.7 仪器一旦出现问题要求4小时内做出响应，24小时到现场服务。
    5.8为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。

6. 质量保证

生产厂家为用户提供产品终身技术服务。自签字验收之日起，厂家提供1年的免费现场保修服务，保证良好正常使用产品，在接到用户维修请求后，应能在2小时内做出快速响应，并在2个工作日内到达现场。

- （二十）多光谱小型无人机

1.无人机参数要求

1.1无人机主机

1.1.1裸机重量（带配件）≤955g

1.1.2最大起飞重量≤1050g

1.1.3尺寸折叠（不带桨）：≤长 225毫米，宽 100 毫米，高 125毫米

1.1.4轴距对角线：≤390 毫米（提供国家认可的权威机构相关检测报告）

1.1.5最大抗风速度不低于12 米/秒

1.1.6最大起飞海拔高度不低于6000 米（空载飞行）

1.1.7最长飞行时间（无风环境）不低于40分钟

1.1.8最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥15km

1.1.9 GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m

1.1.10视觉定位悬停精度：垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m

1.1.11全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车（提供国家认可的权威机构相关检测报告）

1.1.12工作温度-10°C 至 40°C

1.1.13具备低电量自动返航功能

1.1.14具备信号丢失自动返航功能

1.1.15光强传感器，无人机内置

1.2可见光相机

1.2.1影像传感器4/3 CMOS，有效像素不低于2000 万

1.2.2等效焦距：不低于24 毫米

1.2.3对焦点：1 米至无穷远

1.3快门速度

1.3.1电子快门：8 秒至 1/8000 秒

1.3.2机械快门：8 秒至 1/2000 秒

1.3.3最大照片尺寸不低于5280×3956

1.4多光谱相机

1.4.1影像传感器1/2.8 英寸 CMOS，有效像素不低于500万

1.4.2等效焦距：25 mm

1.4.3光圈：f/2.0

1.4.4对焦: 定焦

1.4.5多光谱相机波段：绿(G)：560nm± 16nm；红(R): 650nm± 16nm；红边(RE): 730nm± 16nm；近红外(NIR): 860nm± 26nm；

1.4.6 Gain范围：1x-32x

1.4.7电子快门: 1/30～1/12800 秒

1.4.8最大照片尺寸≤2592*1944

1.4.9照片格式TIFF

1.4.10照片拍摄模式

1.4.11单张拍摄：500万像素

1.4.12定时拍摄：500万像素

1.5遥控器

1.5.1采用2个发射天线，4个接收天线

1.5.2支持2.4G、5.8G图传

1.5.3具备遥控器和显示屏一体化设计

1.5.4地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p

1.5.5屏幕尺寸不低于5.5英寸

1.5.6显示器亮度≥1000cd/m2

1.5.7支持4G dongle

1.5.8重量小于700g

1.5.9地面站具备Mini-HDMI视频输出接口、SD卡槽、USB接口

1.6智能飞行电池

1.6.1容量≤5000 毫安时

1.6.2标称电压≤16 伏

1.6.3充电限制电压17.6 伏

1.6.4能量≤80 瓦时

1.6.5重量≤340 克

1.6.6充电环境温度5℃ 至 40℃

1.7充电管家

1.7.1输入USB-C：5V至 20V，5.0 A

1.7.2输出电池接口：12V至 17.6V，8.0A

1.7.3额定功率≤100 W

1.7.4充电方式3 块电池轮充

1.7.5充电温度范围5℃ 至 40℃

1.8充电器

1.8.1输入100V至 240V（交流电），50 Hz至 60Hz，2.5A

1.8.2输出功率≤100W

1.8.3输出最大输出功率 ≤100W（总计）

1.9 RTK模块

1.9.1支持RTK厘米级定位，RTK可拆卸

1.9.2 RTK重量小于30g

1.9.3在RTK 固定解时，水平精度1cm+1ppm，高程精度1.5cm+1ppm

2.配置要求

2.1无人机（含可见光相机、多光谱相机））1台

2.2遥控器1台

2.3智能飞行电池4块

2.4充电管家1个

2.5充电器1个

2.6 RTK模块1台

2.7保险1份

2.8培训名额2个

2.9 CAD三维3D建模绘图专用移动图形工作站（P16v RTX2000Ada绘图显卡 i7-13800H 32GB内存 1TB SSD）1套

2.10智图测绘版1台

3.售后服务

（1）质保期为壹年。保修期间，提供免费上门维修、更换非人为原因损坏零部件及技术咨询服务。
   （2）在保修期结束后，保证10年内提供备件、配件及试剂供应。
   （3）保证产品为最新原厂设备。
   （4）在接到用户维修请求后，应能在2小时内做出快速响应，并在2个工作日内到达现场。
   （5）为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。

- （二十一）台式恒温振荡器

1.仪器性能要求

1.1微处理器执行的自动PID控制 使温度、速度迅速达到设定值，并确保运行过程中这些参数的稳定性。

1.2高亮液晶显示 清晰反映各设定参数和运行状态。

1.3友好界面操作简便  控制面板直观明了，菜单选择操作便捷。

1.4多段编程变频控制，运行参数六段编程，可对实验过程实现循环、反复、定值、梯度等多种变频模式的恒温振荡培养。

1.5超长定时999小时 显示剩余时间，定时完毕声光报警。

1.6自动调整制冷系数 保证运行温度不受环境温度等变化的影响。

1.7来电恢复继续运行 不受电源间断影响，重新来电后可按自动原程序恢复运行。

1.8轻缓启动自动加速 慢启动技术确保仪器平稳加速，保证实验样品不飞溅溢出。

1.9设有开门自停装置  可快捷开门操作，保护操作者安全免受意外伤害。

1.10镁铝合金材质托盘，表面经电化学处理，材料耐腐蚀不生锈，固定夹具的定位孔灵活设计，螺纹打孔，更换夹具毋需拆卸托盘，方便快捷。

1.11新型直流无刷电机驱动 噪音低、功效高、扭矩大、转速稳、免保养。

1.12横流风机带动的空气循环 风压强、交换速率快，噪音低、寿命长。

1.13自动除霜功能  根据设定温度，自动调节除霜，无需人工操作，除霜时温度飘升不超过1.5℃。

1.14多项报警、保护功能 超温报警、保护，制冷超荷保护，传感器故障报警、安全门锁保护，漏电安全保护。

1.15故障自诊断系统 如仪器设备出现故障，液晶面板显示故障代码，及时准确反馈故障信息，提供售后服务快速反应判断依据。

2.技术参数要求：

2.1旋转频率：0rpm，30～400rpm

2.2频率精度:±1rpm

2.3摆振幅度:Φ26mm

2.4最大容量: 50mlx42/100mlx25/150mlx24/200mlx20/250mlx20/500mlx12/1000mlx8

2.5瓶夹:200ml×10，500ml×5

2.6托盘尺寸:≥450×400mm

2.7托盘数量:1块

2.8温控范围:环境温度-15℃～60℃（最低4℃）

2.9温控精度:0.1℃

★2.10温度均匀度:±0.5℃（@37℃）

2.11自动除霜:有

2.12数显方式:LCD

2.13定时范围:0～999小时

2.14外形尺寸:≤700×650×550mm

2.15容积:≥500×460×350mm

2.16功率:＜700W

2.17电源:AC220V±22V / 50Hz±1Hz

2.18重量:≤110kg

3.配置要求：主机标准套

4.售后服务

（1）质保期为壹年。保修期间，提供免费上门维修、更换非人为原因损坏零部件及技术咨询服务。
   （2）在保修期结束后，保证10年内提供备件、配件及试剂供应。
   （3）保证产品为最新原厂设备。
   （4）在接到用户维修请求后，应能在2小时内做出快速响应，并在2个工作日内到达现场。
   （5）为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。

- （二十二） 危化品安全管理智能设备及系统

- 1.硬件设备技术参数

| - 参数分类 | - 强制要求 |
| --- | --- |
| - 安全认证 | - 通过CE认证 ¦ FM认证或防爆认证（如ATEX/IECEx） ，需提供相关认证证书或报告。 |
| - 材质与防火设计 | - 双层钢板+防火层≥38mm， 需提供钢板材质报告，检验项目包含屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、r90值、弯曲试验、耐腐蚀等。 |
| - 外形尺寸、容量 | 外形尺寸：≥1000*450*1800mm，容量：≥45加仑/170升。外观平整、无划痕、无压伤锈斑、漆膜附着力强、结实可靠，尺寸偏差在±0.5%以内，检测依据符合JG/T 385-2012标准。 配置三点联动锁、挂锁孔、电磁锁（带应急装置），符合《公安部第154号令》对于易制毒、易制爆危险化学品的管理要求。对于常规试剂可实现单人单锁控制。 |
| - 泄漏控制 | - 盛漏槽深度≥40mm+泄漏传感器，盛液盘容量占比≥3%，检测依据符合JG/T 385-2012标准， |
| - 承重能力 | - 层版承重不低于100kg/㎡，检测依据符合JG/T 385-2012标准，提供相关检测报告。 |
| - 防静电设计 | - 配备基础防静电接地装置 |
| - 应急响应 | - 自动通风+消防联动，报警系统：浓度超高报警、温湿度异常报警、开门超时报警、设备故障报警、滤芯寿命报警等多种类型，可通过蜂鸣、灯光闪烁等方式进行提醒，同时通过云平台推送报警信息至手机短信/APP/危化品安全管理平台等，且具有远程报警端口，可与其他系统对接 |
| - 排风系统等其他附件 | - 配置可调速离心风机，每分钟换气次数不低于3次，空气处理量≥144m³/h。开门时风机自动变频，提高转速，避免柜内大量化学气体泄漏。 - 配置双层高效过滤器，过滤效率≥99%。针对标准化学品异丙醇、环己烷（普通危化品）等的过滤器在达到1%TWA(卫生部规定的职业吸入限值）时，每块过滤器的具体吸附量不低于行业标准规定值，需检测依据符合JG/T 385-2012标准 - 配置高精度温湿度探测器，温度检测精度：±0.5℃，湿度检测精度：±3%RH（25℃） - 配置双VOC浓度探头，及时监测柜内危化品气体的浓度，确保安全 |

- 2.软件功能技术参数

| - 功能模块 | - 强制要求 | - 推荐要求 |
| --- | --- | --- |
| - 权限管理 | - 生物识别（人脸/指纹）+多级权限分级 +操作日志记录 |  |
| - 数据管理 | - 云端同步+电子台账生成 |  |
| - 监控报警 | - 温湿度实时显示+VOC/泄漏传感器+APP远程报警 |  |
| - 系统兼容性 | - 支持国产电脑统信操作系统 | - 开放API接口，可对接LIMS系统 |

- 3.配置清单

| - 设备/模块名称 | - 技术规格 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 智能危化品安全柜 | - 符合强制参数要求（材质、防火层、盛漏槽、高精度温湿度探测器等），可选配推荐功能， | - 15台 - （常温危化品柜 14套，低温危化品储存柜 1套） |
| - 环境监控传感器 | - 温湿度监测模块（精度±2%），可选配VOC/泄漏传感器 | - 15套 |
| - 数据管理平台 | - 本地存储服务器+基础操作日志管理软件 | - 1套 |
| - 应急装置 | - 自动通风系统+防静电接地装置，可选配自动联动模块 | - 15套 |
| - 防爆灯 | - 额定功率：1×16W，防爆标志：Exd IIB T6 Gb，防腐等级：WF2 | - 1个 |
| - 防爆摄像头 | - 网络存储：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）。防爆等级高于Ex db IIC T6 Gb，可在易燃易爆环境中使用，符合GA/T 1127-2013、GB/T 4208-2017、GB/T 20138-2006产品标准和技术要求 | - 2套 |
| - 防盗门 |  | - 1套 |
| - 安装与培训 | - 含设备安装调试、操作培训（2场次）及1年免费维护 | - 1项 |

- 4.售后服务

- （1）技术人员到现场免费进行安装调试整个系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室现场培训基本操作技术。

- （2）仪器安装调试合格后提供保修期一年，仪器保修期应从填写验收合格书后第二天算起，制造厂方终生提供维修服务和技术支持；

- （3）售后响应时间≤2小时，提供定期巡检及延保服务。

- （二十三）标准品信息化储存管理系统

- 1.总体要求

通过标准品信息化储存管理系统对实验室内标准品等物品进行管理，利用物联网大数据、云计算等信息技术，实现“实时监控”、“来源可查”、“去向可追”、“责任到人”的管理目标。标准品信息化储存管理系统须具备标准品等物资独立管理模块，并辅以智能硬件系统用于存储物资，以满足各种标准品等实验室物资的不同存储要求。系统具备可拓展性，后续可增加多种管理模块。

# 2.硬件参数

## 2.1操控平台

2.1.1服务器配置不低于：CPU E-2224  3.50GHZ  16GRAM   1TBROM；

2.1.2集成人脸识别摄像头、多功能唯一性标识生成器、多功能唯一性标识识别器、鼠标键盘，可同时识别一维、二维等多种唯一性标识；

2.1.3对异常行为、异常操作等情况具备语音提示功能；

2.1.4集成多功能唯一性标识识别器，标签显示内容可自定义打印；

2.1.5为实现标准品的证书管理，台式操控台需搭载高清高速高拍仪，专用镜头水平70度视角无畸变，支持标准品证书的扫描录入。

## 2.2常温保存箱

2.2.1存量要求：要求单台存量不少于1000支（以50 mL离心管规格计）。每支标准品以矩阵分布形式存放，位置精确到存储单元内所有定位点。每个点位带独立指示灯。为满足不同标准品规格存储要求，单个抽屉可最大支持60个点位独立定位识别；

2.2.2存储单元：每个存储单元内部具备至少10个由系统独立控制的电子锁控存储单元，每个存储单元内部放置定位存放板，以便于划分权限，精确管理；

2.2.3监控装置：可清晰拍摄各个存储单元存储情况的及操作情况。监控装置采用分段式监控，拍摄领用、归还整个过程，并将录像与每条操作记录绑定，方便后期溯源查找；

2.2.4光学扫描设备：配备精准到点位的检测设备，搭配二维码或条形码扫描设备，可实现点对点物资实时盘查功能；

2.2.5安全性：双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，具备多重保护功能；

2.2.6报警功能：开门报警,长时间开门不关具有报警功能；断电报警,异常断电报警功能；报警信息可通过短信、电话、钉钉灯提醒。

## 2.3冷藏保存箱

2.3.1温控要求：制冷系统温控范围为2℃～20℃；

2.3.2存量要求：要求单台存量不小于1000支（以50 mL离心管规格计）。每支标准品以矩阵分布形式存放，位置精确到存储单元内所有定位点。每个点位带独立指示灯。为满足不同标准品规格存储要求，单个抽屉可最大支持60个点位独立定位识别；

2.3.3存储单元：每个存储单元内部具备至少10个由系统独立控制的电子锁控存储单元，每个存储单元内部放置定位存放板，以便于划分权限，精确管理；

2.3.4风道结构：风道结构可保证每个存储单元获得同等风量，温控范围为2℃～20℃，保证各个存储单元内部的温度均匀度≤±0.5℃，温度波动度≤±0.5℃；

2.3.5报警功能：具备高温报警,当温度高于设定温度的极限值,会自动报警；具备低温报警,当温度低于设定温度的极限值,会自动报警；开门报警,长时间开门不关具有报警功能；断电报警,异常断电报警功能；报警信息可通过短信、电话、钉钉灯提醒；

2.3.6.监控装置：可清晰拍摄各个存储单元存储情况的及操作情况。监控装置采用分段式监控，拍摄领用、归还整个过程，并将录像与每条操作记录绑定，方便后期溯源查找；

2.3.7光学扫描设备：配备精准到点位的检测设备，搭配二维码或条形码扫描设备，可实现点对点物资实时盘查功能；

2.3.8安全性：双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，具备多重保护功能。

## 2.4双控温保存箱

2.4.1温控要求：冷藏层温控范围为2℃～8℃，冷冻层温控范围为-20℃～ -26℃，温度设置精度≤0.1℃；

2.4.2存量要求：单台存量不少于500支（以50 mL离心管规格计）。每支标准品以矩阵分布形式存放，可满足不同规格尺寸标准品的存储条件；

2.4.3存储单元：每个存储单元内部具备至少10个由系统独立控制的电子锁控存储单元，每个存储单元内部放置定位存放板，以便于划分权限，精确管理；

2.4.4风道结构：风道结构可保证每个存储单元获得同等风量，保证各个存储单元内部的温度均匀度≤±1.0℃，温度波动值≤±1.0℃；

2.4.5报警功能：具备高温报警,当温度高于设定温度的极限值,会自动报警；具备低温报警,当温度低于设定温度的极限值,会自动报警；开门报警,长时间开门不关具有报警功能；断电报警,异常断电报警功能；报警信息可通过短信、电话、钉钉灯提醒；

2.4.6安全性：双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，具备多重保护功能。

2.4.7光学扫描设备：配备精准到点位的检测设备，搭配二维码或条形码扫描设备，可实现点对点物资实时盘查功能；

2.4.8监控装置：可清晰拍摄各个存储单元存储情况的及操作情况。监控装置采用分段式监控，拍摄领用、归还整个过程，并将录像与每条操作记录绑定，方便后期溯源查找。

- 软件参数

- 1.实验室库房管理：可自定义建立实验室各个库房信息，图形化模拟各库房内柜体结构，自定义柜体名称、层数、层号等信息，自定义存储各单元内结构，建立直观的库房模拟架构，精确显示位置，绑定实体智能柜子ID，实现物联管控；

- 2.人员管理：可自定义配置实验室人员组织架构和权限，组织架构层级不少于3级，进行人员账号和使用权限分配，支持批量导入人员信息，支持人脸识别、账号密码等多种身份识别方式，可实现账号的停用、密码重置、账号人员照片的维护，账号数量可无限增加；

- 3.智能化库存预警：临期预警、过期预警、低库存预警、重复申购预警，异常操作报警，可自定义设计预警时效及统计规则，预警信息可通过短信、电话、钉钉灯提醒等实现移动端远程报警；

- 4.智能监控功能：通过与高清网络摄像头物联，可在web端查看实时监控的同时，具备智能录像功能，利用智能传感器，可实现分条录制各人员针对柜子的操作录像，并与其系统操作记录进行绑定，方便溯源；

- 5.统计功能：具备统计功能，记录各种物资的入库台账、使用台账、申购采购台账，可分类筛选并导出所需数据，可生成自定义表单；

- 6.入库：图形化显示各柜体及各存储单元内物品存放情况、位置、状态等信息，存放位置精确到点，支持手动编辑/快速选择/批量导入等多种入库方式；一键扫描标准品证书，绑定电子化证书，批量生成各物品唯一性标识、批量完成入库，自动绑定所有物品信息及人员操作信息；

- 7.领用：自动身份识别、判断人员权限，支持模糊搜索、多条件组合搜索等多重检索功能，一键定位所需标准品位置、确认后立即开启智能录像功能和全点位实时矩阵跟踪并送出对应存储单元，比对人员预计操作信息，出现异常及时报警，可记录用途，完成领用过程；

- 8.归还：自动识别人员身份后可在系统直接进行归还或者识别物品唯一性标识，确认后立即开启智能录像功能和全点位实时矩阵跟踪并送出对应存储单元，可记录用量，完成归还，对于一次性行使用标准品，领用后系统进行自动核销并记录用量，无需归还；

- 9.特殊管控物品申领审批功能：可自行定义特殊管控物品类别及管控流程，相对应的特殊物品只能储存于相对应的存储单元内，人员操作需通过相应管理权限人员的审核才可正常领用；

- 10.系统个性化开发需求：

- 10.1要求标准品信息化储存管理系统可以与招标人实验室LIMS系统对接，实现数据交互；（须提供三个LIMS系统对接成功案例，并同时提供终端用户的合同以及由用户使用部门签字和盖章的使用反馈表。）

- 10.2要求系统提供本地化框架按需构建，并且提供一年免费迭代更新服务；

- 10.3投标人完成硬件安装和软件部署后，要提供首次库存迁移服务，将采购人现有标准品整理存入矩阵式物联标准品储存舱中，并培训招标人相关使用人员熟练操作；

- ★11.双软证书:系统应具备符合T/SIA003-2019《软件产品评估标准》,评估为软件产品的证书及系统开发厂家应具备符合;T/SIA002-2019《软件产品评估标准》,评估为软件企业的证书；(须提供双软证书作为证明材料）

- ★12.系统具备必要的安全保护措施，防止病毒感染、黑客攻击，防雷击、过载、 断电和人为破坏等；软件系统应具备信息安全测试报告。（须提供具备CMA标识的第三方检测报告）

- （四）配置清单

1.标准品信息化储存管理系统     1套

2.操控平台                     1套

3.常温保存箱                   1套

4.冷藏保存箱                   1套

5.双控温保存箱                 1套

- （五）售后服务

（1）质保期：设备整体质保期两年，自设备验收合格之日起计算，质保期内供应商应对由于制造或材料缺陷而发生的损失负责；

（2）售后服务：提供7×24技术支持热线， 24小时内解决问题；不能当场修复的，提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用；

（3）提供日常操作，保养与管理，常见故障排除，紧急情况处理等专业培训，培训应采取课堂讲解和操作训练相结合的方法；

（4）如因质量问题导致产品验收不合格，供方负责包退、包换，因此而涉及的全部违约责任和费用由供应方承担。

注：“★”条款为实质性性能指标，必须满足；“▲”条款为重要性能指标，如达到可相应加分。

设备须提供原厂商授权函和原厂商售后服务承诺，中标公告期限届满之日内（7个工作日内）提供原厂商的授权函或原厂商售后服务承诺函原件（加盖公章）；如无法提供作无效标处理，并追究相关责任。

如属于国家强制性产品认证的，中标后（中标公告发布之日起）15个工作日内提供强制性产品认证证书，否则视为放弃中标（成交）资格，并承担相关承任。

所提供的货物必须为合格产品。投标供应商应在投标文件中说明本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，要求明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。

三、系统安装、测试与验收要求

1. 安装

投标人必须提供标书中采购的所有设备安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合完成整个设备的调试工作。

所有产品均须由投标人送货上门并负责安装调试，采购人不再支付任何费用；

自安装工作一开始，投标人应允许采购单位的工作人员一起参与现场的系统安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作；

2. 安装地点

舟山市生态环境局指定地点

3. 验收标准

3.1投标人必须派技术人员到现场安装调试，安装完毕投标人派专业人员检查安装质量。

3.2 投标人必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等。

3.3 若产品验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求，使用单位有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标人全部承担。

3.4系统测试要求

系统安装完成后，由设备使用单位进行设备或网络测试，投标人必须给予充分的配合。

3.5 单项测试

单项产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。

四、售后服务与培训要求

1.售后服务

1.1 质量保证期及备件供应

自仪器设备最终验收合格之日起，投标人按招标文件要求提供免费保修服务。

1.2 培训计划

中选人除安装调试时为用户进行免费操作培训外，还必须提供详细免费国内集中培训方案，以保证用户能熟练使用该系统。

1.3 技术服务

提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器设备或系统出现故障时，维修人员在接到通知后应立即应答，并在规定时间内到达现场，及时排除故障。

1.4 操作维护手册

投标人应提供所有仪器设备详细的英文和中文操作手册，详细的系统操作和维护手册，详细的软件使用手册。

1.5 专用工具

投标人应提供完整的专用工具，以便维护、维修所供仪器设备。

# 2．培训要求

# 2.1 培训总则

投标人除安装调试时为用户进行免费操作培训外，还必须提供详细免费培训方案，以保证用户能熟练使用该系统。

# 2.2 培训费用

# 所有的培训费用必须计入投标总价。

五、到货要求

1.交货期要求

合同签订后50天内完成设备供货、安装、调试。（除特殊说明外）

2.交货地点要求

2.1 交货地点：使用单位——舟山市生态环境局指定地点。

2.2 投标人须派专业人员将产品送到指定地点，其所有费用由投标人承担。

# 六、付款方式

1.合同生效及具备实施条件后7个工作日内，支付合同总价的40%作为预付款；

2.设备到货初验完成，财政资金到位后7个工作日内，支付合同总价的30%；

3.设备稳定运行10日以上，并通过验收合格，财政资金到位后7个工作日内，支付剩余款项。

# 七、报价要求

1.投标人应根据招标文件报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不得再做更改。对投标人漏报致使项目未能达到需求的功能和效果，其费用和后果由投标人自行负责。

2.所有报价均应已包含国家规定的所有税费。

3.投标人报价应包含项目过程中发生的所有费用。

4.投标人免费提供的部件必须注明“免费”或数字“0”，但不能省略，如有严重缺漏项，视为无效标。数量增加或减少，按单价进行调整。

5.扶持政策说明：

（1）根据财政部财库〔2022〕19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等相关文件规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，给予4%的扣除。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》。本项目不专门面向中小企业，预留采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于70%。本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。(中小企业划型标准:《工信部联企业[2011]300号》)

未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除10%后参与评审。

投标文件中须同时提供：供应商的省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，投标产品制造商的小微企业证明，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

投标文件中须提供：《残疾人福利性单位声明函》，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

上述1，2，3政策不重复计算。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

6.本次项目的预算金额为：人民币肆佰玖拾柒万玖仟元整（¥4,979,000.00）。

第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年舟山市生态环境监测能力建设项目 | 项目编号 | SZGXZS2025104 |
| 2 | 采购单位名称 | 舟山市生态环境局 |  |  |
| 3 | 采购内容 | 序号; 仪器名称; 数量 （台、套）; 预算金额（万元）. 1; 盐度计; 1; 497.90. 2; 无人机采样模块; 1. 3; 凯氏定氮仪自动进样仪; 1. 4; 振荡器; 1. 5; 多参数水质仪; 2. 6; 气象参数测定仪; 2. 7; 智能多通道颗粒物采样器; 2. 8; 小无人机; 1. 9; 热释光测量系统; 1. 10; 辐射防护装备; 2. 11; 离子计; 1. 12; 测氡仪; 1. 13; 手持式寻源仪; 2. 14; 高速冷冻离心机; 1. 15; 氮磷检测器; 1. 16; 烷基汞蒸馏仪; 1. 17; 水质监测采样无人船; 1. 18; 气体流量校准器; 2. 19; 荧光分光光度计; 1. 20; 多光谱小型无人机; 1. 21; 台式恒温振荡器; 1. 22; 危化品安全管理智能设备及系统; 1. 23; 标准品信息化储存管理系统; 1. |
| 4 | 本项目预算 | 人民币肆佰玖拾柒万玖仟元整（¥4,979,000.00） |  |  |
| 5 | 时间要求 | 合同签订后50天内完成设备供货、安装、调试。（除特殊说明外） |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |  |  |
| 7 | 评标方法 | 综合评分法 |  |  |
| 8 | 签订合同 | 中标通知书发出后30天内 |  |  |
| 9 | 资金结算 | 1.合同生效及具备实施条件后7个工作日内，支付合同总价的40%作为预付款； 2.设备到货初验完成，财政资金到位后7个工作日内，支付合同总价的30%； 3.设备稳定运行10日以上，并通过验收合格，财政资金到位后7个工作日内，支付剩余款项。 |  |  |
| 10 | 投标报价 与费用 | 1.本项目的投标应以人民币报价，投标报价应包括所有费用。 2.投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 3.中标人须缴纳招标代理费，收费标准为：按项目中标金额为计费基数，100万元（含）以下部分按1.5%收取，100万-500万按1.1%收取，所计算出的代理费总额下浮20%。 4.中标通知书发出的同时，中标人应及时支付招标代理费，收到服务费后提供全额发票。中标结果确认后，因中标单位自身原因退出中标，招标代理费不予退回。 |  |  |
| 11 | 银行账号 | 收款单位：深圳市国信招标有限公司舟山分公司 开户银行：中国工商银行舟山市定海区支行 银行账号：1206020209200081758 |  |  |
| 12 | 质量标准 | 合同约定，经验收合格 |  |  |
| 13 | 履约保证金 | 无 |  |  |
| 14 | 投标文件的 组成 | 投标文件由资格响应文件、商务及技术响应文件、报价文件组成。 |  |  |
| 15 | 投标文件的 制作 | 本项目实行电子投标。 投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式存储提供。数量为1份。 投标文件均由资格响应文件、商务及技术响应文件、报价文件组成。 |  |  |
| 16 | 投标文件的 组成 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人应当在规定时间前将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件寄到或送达采购代理公司：舟山市定海区昌国路232号中楼202(收件人：任女士，联系电话：13567673203）。逾期送达或未密封将被拒收。也可现场递交。 投标人递交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1.未按规定密封或标记的投标文件； 2.由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3.未成功办理投标人报名手续的； 4.超过截止时间送达的； 仅提供备份投标文件的，投标无效。 投标人可以不提供备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。 |  |  |
| 17 | 投标人注册 | 各投标人须在投标截止时间前根据浙江省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库。以免影响享受相关政策优惠及成交后的款项支付。 投标人在申请注册前，请认真阅读，学习《中华人民共和国政府采购法》和《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》等相关法规规定。 |  |  |
| 18 | 不良信用记录查询 | 根据财库[2016]125号文件： 1.至本项目投标截止前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。 2.至本项目投标截止前不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 提供查询截图，（截图查询网站时间须在开标截止前二个星期内）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |  |  |
| 19 | 中小企业有关政策 | （1）根据财政部财库〔2022〕19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等相关文件规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，给予4%的扣除。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》。本项目不专门面向中小企业，预留采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于70%。本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。(中小企业划型标准:《工信部联企业[2011]300号》) 未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。 （2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除10%后参与评审。 投标文件中须同时提供：供应商的省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，投标产品制造商的小微企业证明，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。 （3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 投标文件中须提供：《残疾人福利性单位声明函》，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。 上述1，2，3政策不重复计算。 此项由评标委员会集体核实后统一打分。 |  |  |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于2025年舟山市生态环境监测能力建设项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.“采购人”系指舟山市生态环境局。

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的深圳市国信招标有限公司。

3.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

4.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、邮件、电子文档等。

8.“★”系指实质性要求条款，未响应的作无效标处理。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标。

## （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件另有规定除外）。

（五）关于联合体

本项目不接受联合体投标

（六）关于分包、转包

本项目不允许分包；

本项目不允许转包。

（七）特别说明：

1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，取报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，抽签决定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## （八）质疑

## 投标人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑。

## 1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

## 2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

## 3.对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

## 4.质疑书应包括下列主要内容：

## ①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

## ②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

## ③具体的质疑事项及事实依据；

## ④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

## ⑤提出质疑的日期。

## 供应商为自然人的，应当由本人签字：供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标方法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前15天内以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已报名的潜在投标人。

2.招标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自招标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，招标采购单位可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名的潜在投标人。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的变更公告为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的签署

1.电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.备份投标文件部分：

以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式存储提供。数量为1份。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务及技术响应文件、报价文件三部份组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（以下投标文件的部分格式详见本招标文件第六章，如本招标文件没有提供相应的格式，投标人可自行制表填写）

资格响应部份：

1.基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（以下A~E项是第二十二条要求及对应证明材料的具体内容，各投标人须在投标文件中出具对应证明材料）

A.具有独立承担民事责任的能力：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

①良好的商业信誉：

至本项目投标截止时间止未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网页查询记录截图。

提供查询截图，（截图查询网站时间须在开标截止前二个星期内）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

②健全的财务会计制度：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

（一）投标人是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表（执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表，执行《政府会计准则》的提供资产负债表、收入费用表和现金流量表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

- 其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金

流量表。

- 新成立不足一年的公司须出具情况说明。

C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

投标人须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《投标函》。

D.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（如有）

1.投标人须在投标文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

①投标人须提供由税务部门出具的最近一季度缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

②投标人须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

E.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

投标人须在投标文件中出具《声明函》、廉政承诺书。（格式见附件）

注：证明材料均需加盖签章。

中小企业声明函；

监狱企业声明函（如是）；

残疾人福利性单位声明函（如是）；

2.商务及技术部分：

2.1投标人基本情况表（如有）；

2.2成功案例及业绩；

2.3 项目负责人简历表（须附相关证明材料）；项目实施人员一览表（须附职称证书复印件）；（如有）

2.4商务响应表；

2.5对本项目总体要求的理解；

2.6项目总体架构及技术解决方案（包括功能说明、性能指标及设备选型说明，安装调试、系统集成、试运行、测试、调优、应用开发培训、管理培训、维护服务项目等内容。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。）

2.7产品出厂标准、质量检测报告

2.8设备配置清单（包括型号、品牌、数量）

2.9保证项目质量的技术力量及技术措施；

2.10技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

2.11技术响应表（本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，要求明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。）

2.12优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；

2.13评分规则中涉及的所需提交的材料（如有），投标人需要说明的其他文件和说明（如有）。

3.报价部分：

3.1投标报价一览表；

3.2报价明细表；

3.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

# （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）响应报价

1.投标报价应以人民币报价，投标人报价应是包括为完成本项目服务、设备供应可能发生的全部费用及中标人的利润和应交纳的税金等一切费用。

2.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

# （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

# 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

2.投标人应当在投标截止时间前将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件寄到或送达采购代理公司。地址：舟山市定海区昌国路232号中楼202深圳市国信招标有限公司舟山分公司。也可现场递交。逾期送达或未密封将被拒收。

投标人可以不提供备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担

投标人递交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收：

（1）未按规定密封或标记的投标文件；

（2）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

（3）未成功办理投标人报名手续的；

（4）超过投标截止时间送达的；

仅提供备份投标文件的，投标无效。

3.投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

4.备份投标文件须密封封装。包装封面上应注明投标人名称，封口处加盖投标人公章。

（六）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（评审小组和投标人通过电子交易平台交换数据电文）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一且无法作出合理解释的的，投标文件将被视为无效投标：

1.1资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

1.2投标文件组成不全的；

1.3投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的；（经评审小组认定允许其在线更正的笔误除外）

1.4投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.5投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

1.6未响应采购文件实质性要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.7投标文件没有按采购文件要求响应有标“★”的条款的资料和材料的；

1.8在不影响公平竞争的前提下，采购文件中参与同一标段（包）的供应商存在以下情形的，其投标文件相应无效：MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同、采购文件细节错误一致且无合理解释的等情形。

1.9上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

1.10不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致的；

1.11不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效响应：

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合采购文件标明的质量标准，或者采购文件中标“★”的技术参数、条款（如有）发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效响应：

3.1未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

3.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

4.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

（七）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

（八）报名不足三家的处理方式

报名时间截止后，在开标时间前获取招标文件的潜在投标人不足三家的，采购代理机构可以顺延提供期限，并予公告。

（九）被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

电子招投标开标及评审程序

1.采购组织机构按照规定的时间通过政采云系统组织开标、开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。

2.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

3.采购人或代理机构对资格文件进行评审，评标委员会对商务技术响应文件进行评审。

4.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5.在系统上公开报价开标情况；

6.评标委员会对报价情况进行评审；

7.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由评审专家5人（含）以上单数组成。

（二）评标程序

1.投标文件初审

初审分为资格性检查和符合性检查。

1.1资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

1.2符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2.实质审查

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人通过电子系统进行询标，投标人向评标委员会澄清有关问题，并最终以电子形式进行答复。投标人拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评审小组商务、技术方案响应性评定；

（4）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目综合评估分。评标委员会按评标原则通过电子系统向采购人及采购代理机构提交评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人与评审小组通过电子交易平台交换数据电文的形式进行，给予投标人提交澄清说明或补正的时间不少于半个小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人通过电文并签章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标方法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标方法及评分标准》。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。

## 六、定标

（一）确定中标人。

本项目由采购人事先授权评审小组确定候选中标人1名。经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告（中标人通过政采云系统领取中标通知书）。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.投标人对评审结果无异议的，采购人应在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

## 七、合同授予

- 签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将上报监管部门并取消中标资格。

3.中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。

4.已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

（二）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第四章  评标方法及评分标准

# 综合评分法

2025年舟山市生态环境监测能力建设项目评标方法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2025年舟山市生态环境监测能力建设项目的评标。

中标依据：综合得分最高者为中标候选人。

最高限价：预算金额。

报价的计分方法：

满足投标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

| 评价指标和各评价权重指标：评标指标 | 权重（％） |
| --- | --- |
| 商务、技术部分 | 65 |
| 投标报价 | 35 |
| 合计 | 100 |

综合得分=商务技术得分＋价格得分(评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位)

将综合得分从高到低排序，得出投标人名次。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列

候选中标商的选取

按照综合得分名次推荐候选中标人1名。

2025年舟山市生态环境监测能力建设项目评分表

| 商务技术得分 （65分） | 评审内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 成功案例 （3分） | 2022年1月以来同类项目案例，每个得1分，最高得3分。 （提供中标通知书（如有）、合同协议书及投标人认为需要提交的其他证明材料证实，复印件加盖公章，须提供重要页面，能够体现项目内容） | 客 |
|  | 投标产品的性能与需求的吻合程度 （45分） | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等）。（40分） （一）打“▲”技术参数每满足一项得2分，最多得4分。 （二）除打“★”“▲”外其它技术参数（36分）： 1.盐度计：完全满足招标文件要求的，得1分，其它不得分。 2.无人机采样模块：完全满足招标文件要求的，得1分，其它不得分。 3.凯氏定氮仪自动进样仪：完全满足招标文件要求的，得1分，其它不得分。4.振荡器：完全满足招标文件要求的，得1分，其它不得分。 5.多参数水质仪：完全满足招标文件要求的，得1分，其它不得分。 6.气象参数测定仪：完全满足招标文件要求的，得1分，其它不得分。 7.智能多通道颗粒物采样器：完全满足招标文件要求的，得1分，其它不得分。 8.小无人机：完全满足招标文件要求的，得1分，其它不得分。 9.热释光测量系统：完全满足招标文件要求的，得1分，其它不得分。 10.辐射防护装备：完全满足招标文件要求的，得1分，其它不得分。 11.离子计：完全满足招标文件要求的，得1分，其它不得分。 12.测氡仪：完全满足招标文件要求的，得1分，其它不得分。 13.手持式寻源仪：完全满足招标文件要求的，得1分，其它不得分。 14.高速冷冻离心机：完全满足招标文件要求的，得1分，其它不得分。 15.氮磷检测器：完全满足招标文件要求的，得1分，其它不得分。 16.烷基汞蒸馏仪：完全满足招标文件要求的，得1分，其它不得分。 17.水质监测采样无人船：每满足一个得1分，最多得11分。 18.气体流量校准器：完全满足招标文件要求的，得1分，其它不得分。 19.荧光分光光度计：完全满足招标文件要求的，得2分，其它不得分。 20.多光谱小型无人机：完全满足招标文件要求的，得1分，其它不得分。 21.台式恒温振荡器：完全满足招标文件要求的，得1分，其它不得分。 22.危化品安全管理智能设备及系统：完全满足招标文件要求的，得2分，其它不得分。 23.标准品信息化储存管理系统：完全满足招标文件要求的，得2分，其它不得分。 | 客 |
|  |  | 整体技术方案条理清晰，层次分明，操作性强, 其配置和性能完全满足本项目运行的需求的，得5分； 技术方案基本满足招标要求的，得3分； 技术方案简单的，得1分； 完全不满足的不得分。 |  |
|  | 组织实施方案 （5分） | 投标人组织实施方案的完整性、合理性等： 方案完整、合理，满足招标文件要求的，得5分; 方案较完整合理，基本满足招标文件要求的，得3分; 方案简单的，得1分； 无法满足招标文件要求的不得分。 |  |
|  | 售后服务方案情况（5分） | 投标人提供的售后服务内容承诺和保障措施、故障修复时间、优惠条件、质保期、服务网点等情况；对该项目提供全程的维修服务和系统保障。 售后服务承诺完整，保障措施全面的，得3分； 售后服务承诺基本完整的，得1分； 未响应或未提及不得分。 |  |
|  |  | 投标人的维护机构情况，具有较强的服务能力，能够2个小时（含）内到达现场进行维修的，得2分；其它不得分。（须承诺或提供相关证明文件，无承诺或未提供相关证明文件都不得分，若先承诺，中标后7个工作日内提供相关证明文件，无法提供作无效标处理，并承担相关责任。） | 客 |
|  | 质量保证措施和交货情况 （3分） | 有明确的建设质量目标，按期完成设备供货、运行等措施： 实施内容完整全面的，得3分； 实施内容较完整的，得2分； 实施内容不够完整的，得1分； 未响应或未提及不得分。 |  |
|  | 培训方案（4分） | 投标人提出的培训计划完整合理： 方案完整合理的，得4分； 方案基本合理的，得2分； 未响应或未提及不得分。 |  |
| 价格得分 （35分） | 满足投标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |  |

第五章合同主要条款

采购合同(仅供参考)

招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为合同的组成部分。

此合同由舟山市生态环境局（甲方）和中标人（乙方）签订。

甲方：

（名称、统一社会信用代码、住所、法定代表人、职务、委托代理人、身份证号码、通讯地址、邮政编码、联系人、电话、传真、账号、电子信箱）

乙方：

（名称、统一社会信用代码、住所、法定代表人、职务、委托代理人、身份证号码、通讯地址、邮政编码、联系人、电话、传真、账号、电子信箱）

甲乙双方在平等自愿的基础上，经过友好协商，并依据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，就采购事宜达成如下协议：

第一条   合同标的

1.1本合同所购买设备将用于项目。

1.2设备采购名称、数量、价格

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同总价款： 元（大写：人民币元） |  |  |  |  |  |

1.3凡乙方供应的设备均应是全新的，技术先进的，无任何权利负担的。

1.4设备技术指标参数和性能、技术资料见技术规范书中要求。

1.5乙方提供设备的运输及保险。

第二条供货范围

合同供货范围包括了所有设备、技术资料、技术服务。但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，且在发货清单中并未列入而且确定不是乙方供货范围中应该有但属于满足合同对合同设备的性能保证值要求所必需的，均应由乙方负责将所短缺的设备、技术、资料、专用工具等补上，且不发生费用问题。

第三条合同价格

3.1本合同总价为      元（大写：人民币       元整）。

3.2本合同价格包括合同设备、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的税费、在运输过程中发生的一切费用和保险费等与本合同有关的所有费用。

3.3本合同总价在合同期内为不变价。

第四条价款支付

4.1本合同使用货币种类为人民币。

4.2付款方式：电汇。

4.3合同款的支付

（详见招标文件）

由甲方决定是否需要提供预付款担保(预付款担保形式可以是银行保函、担保公司担保等)。

第五条交货和运输

5.1交货和运输

5.1.1本合同设备的交货期应满足工程安装进度的要求，并保证部件完整性。

5.1.2交货时间及地点：按照甲方在本合同中确定的设备型号、数量及双方书面文件约定的设备交货计划完成合同项下设备的制造并运至交货地点。本次货物的交货时间为。合同设备的交货地点为甲方指定地点（具体地址：）。

5.1.3在货物预计启动发货日前，乙方以传真将货物总清单和装箱总清单及本合同第6条第6款中的各项内容通知甲方。

5.1.4合同设备的交货日前将全部合同设备运到甲方交货地点，双方在货物清单上签字为准。

5.1.5乙方负责合同设备从乙方到现场交货地点的运输。

5.1.6在每批货物备货小时内乙方应以形式将该批货物的如下内容通知甲方：

（1）合同号；

（2）货物名称及编号；

（3）货物总毛重量；

（4）总包装件数；

（5）对于特殊物品（易燃易爆、有毒物品及其他危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必需特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的办法。

5.2乙方应向甲方提供满足工程设计、施工、调试、检验、运行和维修所需的技术资料。

5.3甲方可派遣代表到乙方工厂检查包装质量和监督装车情况；如果甲方代表不能及时参加检验，则乙方有权发货。上述甲方代表的检查与监督不能免除乙方应负的责任。

5.4乙方必需负责货物的运输和现场验货。路途一切费用由乙方负担。

第六条包装与标记

6.1乙方交付的所有货物要符合国家主管机关的规定，具有适合长途运输和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击及防磨损措施。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵设备安装现场。设备装货和包装前，乙方负责对其进行检查和清理，不留异物，并保证零部件齐全。

6.2乙方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

6.3乙方应在每件包装箱的两个侧面上，用明显易见的中文字样印刷以下标记：

6.3.1合同号；

6.3.2供货、收货单位名称；

6.3.2设备名称、编号；

6.3.2箱号/件号；

6.3.2数量；

6.3.2毛重/净重（公斤）；

6.3.2体积（长×宽×高；以毫米表示）。

6.4乙方应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”“勿倒置”“防雨”等字样。

6.5包装内要带有足够的货物支架或包装垫木。

6.6每件包装箱内，应附有包括：名称、数量的详细装箱单、合格证。包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明书各一份以及相应的技术资料。

6.7专用工具（如有）分别包装并按本合同第6条第3款要求注明相关内容。

6.8各设备的松散零星部件应采用良好包装方式，装入尺寸适当的箱内，随整车发送。

6.9对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良、耐久的保护层以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

6.10凡由于乙方包装或保管不善致使货物遇到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，乙方均应按本合同质保期相关规定负责及时修理、更换。在运输中发现货物损坏和丢失时，甲方不负责运输过程中发生的一切费用及责任，同时乙方应甲方要求的时间内向甲方补供货物，否则承担相应的违约责任。

第七条技术服务及联络

7.1乙方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、检验、土建、安装、调试、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

7.2乙方需派代表到现场进行技术服务，指导甲方按乙方的技术资料进行安装、调试和并网，并负责解决合同设备在安装调试、运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

7.3乙方有义务在必要时邀请甲方参与乙方的技术设计，并向甲方解释技术设计。

7.4如遇有重大问题需双方立即协商时，任何一方均可建议召开会议，另一方应当同意参加。

7.5甲方有权将乙方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给予本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

7.6对盖有“密件”印章乙方的资料，双方都有为其保密的义务。

7.7凡与本合同设备相连接的其他设备装置，乙方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

7.8乙方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。甲方有权提出更换不符合要求的乙方现场服务人员，乙方应根据现场需要，重新选派甲方认可的服务人员。

第八条质量保证与检验

8.1乙方应按系列标准要求进行质量管理。

8.1.1乙方应在履行合同的全过程（从开始供货到最终验收），保证并负责所有供货和服务的质量，即要保证所有这些供货和服务的质量符合合同中有关技术、交货、验收和价格所规定的要求。

8.1.2乙方应建立健全工厂的全面质量保证体系（并取得认证），认真进行产品的质量检查。

8.2工厂检验

8.2.1工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。乙方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。乙方提供的合同设备须签发质量证明、检测报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

8.2.2检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的生产加工、组装、试验至出厂检验。

8.2.3乙方检验的结果要满足提交给甲方技术文件内产品技术参数的要求，如有不符之处或未能达到相应标准要求，乙方有权要求采取处理措施直至满足要求。乙方发生重大质量问题时应将情况及时通知甲方。

8.3现场开箱检验

8.3.1货物到达目的地后，乙方应与甲方一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验，如发现有任何不符之处经双方代表确认，属乙方责任的，由乙方处理解决，属甲方原因造成的，由甲方处理解决。

8.3.2当货物抵达甲方指定工地现场后，甲方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规格和质量，且应在开箱检查前日前书面通知乙方开箱检验日期。乙方派遣检验人员参加现场检验工作时，甲方应为乙方检验人员提供工作方便。如检验时，乙方人员未按时赴现场，甲方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向乙方提出索赔的有效证据。如甲方未通知乙方自行开箱或每一批设备到达现场日仍不开箱，则视为现场检验合格，由此产生的后果由甲方承担。

（1）现场检验时，如发现设备由于乙方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、缺少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出修理、更换的依据。如果乙方委托甲方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由乙方承担；如果由于甲方原因，造成损坏或缺陷，乙方在接到甲方通知后日内提供或更换相应的部件，但费用由甲方承担。

（2）乙方如对上述甲方提出修理、更换的要求有异议，应在接到甲方书面通知后的日内提出，并书面通知甲方，否则上述要求即告成立。

（3）如双方代表在合同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

（4）合同双方如对到货设备检验合格并无异议，双方签署《交货验收证书》一式两份，交付乙方一份作为支付交货款的手续单据。

（5）上述第8条第3款（1）（2）（3）（4）（5）项所述的各项检验仅是现场的到货检验。

第九条安装、调试、试运和设备最终验收

9.1本合同设备由甲方根据乙方提供的技术资料、图纸及说明书进行安装、调试、运行和维护。整个安装、调试过程须在乙方现场技术服务人员指导下进行。安装、调试过程中，若甲方未按乙方的技术资料规定和现场技术人员指导、未经乙方现场技术服务人员签字确认而出现问题，甲方自行负责（设备问题除外）；若甲方按乙方技术资料规定和现场技术服务人员的指导、乙方现场技术服务人员签字确认而出现问题，则乙方承担责任。

9.2合同设备安装完毕后，乙方应派人参加调试、试运进行指导，并应尽快解决调试中的问题。

9.3设备调试最终验收的时间为全部设备运行稳定，达到连续稳定运行日。

9.4设备调试最终验收结束后，合同内项下的设备达到本合同所规定的各项性能保证值指标后，甲方应在日内签署由乙方会签的本合同《设备最终验收证书》一式份，双方各执份。

9.5甲方出具的《设备最终验收证书》只是证明乙方所提供的合同设备性能参数截至出具的设备最终验收证明时可以按合同要求予以接受，但不能视为乙方对合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任的解除。潜在缺陷指设备的隐患在正常情况下不能在制造过程中被发现，乙方对纠正潜在缺陷所应负的责任，当发现这类潜在缺陷时乙方应进行修理。

第十条保证期

10.1保证期是指签发《设备最终验收证书》之日起月。

10.2乙方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的、设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。乙方需保障达到合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。

10.3设备在运行保证期间，如果发生设备故障，乙方应立即无偿维护、修理。如需更换部件，乙方应负担由此产生的现场维护、修理、更换的一切费用。

10.4由于甲方未按乙方所提供的技术资料、图纸说明和乙方现场技术服务人员的指导而造成的设备损坏，由甲方负责修理、更换；但乙方有义务尽快提供所需更换的部件。对于甲方要求的紧急部件，乙方应安排最快的方式运输，所有费用均由甲方负担。

10.5超出保证期限后乙方提供的服务为有偿，由甲方承担零部件成本费及乙方服务人员的交通、食宿费用。

10.6乙方专业人员应提供小时之内的电话、邮件、传真的服务响应。乙方未能及时相应的，甲方可以自行负责修理，支出的费用由甲方承担。

第十一条违约责任

11.1乙方未能按本合同的规定时间交货的，迟交天的，每天违约金金额为迟交货物金额的％；迟交天以上的额，甲方有权解除同，要求乙方退还已支付的费用并要求其承担违约金元并赔偿实际损失。

11.2甲方交货的质量、数量等违反本合同约定，甲方有权解除同，要求乙方退还已支付的费用并要求其承担违约金元并赔偿实际损失。

第十二条税费

12.1根据中华人民共和国有关税务的法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的税费。

12.2本合同价格为含税价。乙方提供的设备、技术资料、服务（包括运费）、进口设备或部件等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

第十三条分包

13.1乙方未经甲方同意不得将本合同范围内的设备或部件进行分包（包括主要部件）。

13.2乙方对所有设备、部件承担本合同项下的全部责任。

第十四条合同的变更、修改、中止和终止

14.1内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。如果该项修改改变了合同价格和交货进度，应在收到上述修改通知书后的个工作日内，提出影响合同价格和交货进度的详细说明。双方同意后经法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字后方能生效。

14.2在合同执行过程中，若因国家政策调整而引起本合同无法正常执行时，乙方或甲方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

14.3如果乙方破产、产权变换（被兼并、合并、解体、注销）、无偿还能力或为了债权人的利益在破产管理情形下经营业务，甲方有权立即书面通知乙方、破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过甲方同意的一部分合同。

第十五条不可抗力

15.1不可抗力是指严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争、叛乱、动乱等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的履行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

15.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件情况以传真或邮件通知另一方，并在日内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认。受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应立即将此情况通知对方。

15.3如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、运试行和验收等问题）。

第十六条合同争议的解决

16.1凡与本合同有关而引起的一切争议，双方首先通过友好协商解决，双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第（一）种方式解决。

（一）因本合同所发生任何争议，申请舟山仲裁委员会仲裁；

（二）按司法程序解决。

16.2上述过程发生的费用除法律法规另有规定外，应由败诉方承担。

第十七条合同生效

本合同生效需满足下列条件：

17.1本合同经双方加盖公章。

17.2本合同有效期：从合同生效之日起到设备保证期结束并货款两清之日止。

17.3如上述条件无法满足致使本合同失效，本合同作为保密文本双方应予以销毁。

第十八条其他条款

18.1本合同适用法律为中华人民共和国法律。

18.2本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

18.3合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方做出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。

18.4本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

18.5双方任何一方未取得另一方事先同意前不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

18.6本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给予“合同设备”和相互工程无关的第三方。

18.7双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效的同时通知对方。

18.8本合同壹式叁份，甲、乙双方及代理机构各执壹份，具有同等的法律效力。

甲方：（盖章）

日期：

乙方：（盖章）

日期：

信贷政策

1．为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 各银行介绍的产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | - 融资额度高，融资金额最高可至订单金额70%，线上申请，随借随还。2.融资利率低，最低可至当期LPR利率。 3.担保方式灵活，以政府采购合同进行融资，无需另外抵押。 | 柳超颖 | 0580-2166242, 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | - 快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。 - 申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。 - 无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。 - 利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：方晓 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13587086324 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201，18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购成交供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购成交及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元，单笔提款金额最高至合同金额的90%。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还，利率最低至当期LPR。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710，13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | - 单户授信敞口最高不超过1000万元，且最高额度核定一般不超过借款人（含实际控制人控制的其他经营实体）最近13个月合计有效中标合同金额的70%。 - 单笔借款额度最高不超过1000万元，单笔业务授信额度不超过“政采云平台”提供的中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同金额的80%，且用信金额不超过采购合同未付金额的80%。 - 借款人中标采购人自行采购项目并向我行发起授信申请的，单笔业务授信敞口不超500万元，且不超过借款人中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同的80%。 - 符合我行采购人资质的，且负债率不超75%，配合应收账款质押登记确认的，并可出具确认函，单笔借款额度可按不超过采购合同的90%办理。 | 郑贤栋 | 058—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，线上版本最长期限1年，融资金额一般不超过1000万；线下版本期限最长两年，额度最高2,000万，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728 13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购成交通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为成交小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 黄丽 | 13905808032 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由成交企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | “政采贷”业务原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元。借款到期日不晚于合同约定付款日后90天，原则上不超过1年，最长可放宽至2年。应收账款形成前，可采用信用方式用信并追加供应商法定代表人或实际控制人连带责任保证担保；应收账款形成后，信用方式用信需变更为应收账款质押担保。 | 苏华瞻 | 13967228926 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 符合我行基本准入，授信额度使用期最高为2年，单户授信最高为500万，担保方式享受信用贷款执行，利率最低可至当期LPR ，有无还本续贷，12月份线上产品可以自主自贷。 | 蒋志燕 | 13732527321 |

2.一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。

3.注意事项

（1）中标人需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

第六章　投标文件格式

一、备份文件包装封面（格式供参考）：

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖公章）

投标人地址：

投标联系人：电话

启封时间：在20年月日时分之前不得启封

年月日

二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 仪器名称 | 数量 （台套） | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐度计 | 1 |  |  |  |
| 2 | 无人机采样模块 | 1 |  |  |  |
| 3 | 凯氏定氮仪自动进样仪 | 1 |  |  |  |
| 4 | 振荡器 | 1 |  |  |  |
| 5 | 多参数水质仪 | 2 |  |  |  |
| 6 | 气象参数测定仪 | 2 |  |  |  |
| 7 | 智能多通道颗粒物采样器 | 2 |  |  |  |
| 8 | 小无人机 | 1 |  |  |  |
| 9 | 热释光测量系统 | 1 |  |  |  |
| 10 | 辐射防护装备 | 2 |  |  |  |
| 11 | 离子计 | 1 |  |  |  |
| 12 | 测氡仪 | 1 |  |  |  |
| 13 | 手持式寻源仪 | 2 |  |  |  |
| 14 | 高速冷冻离心机 | 1 |  |  |  |
| 15 | 氮磷检测器 | 1 |  |  |  |
| 16 | 烷基汞蒸馏仪 | 1 |  |  |  |
| 17 | 水质监测采样无人船 | 1 |  |  |  |
| 18 | 气体流量校准器 | 2 |  |  |  |
| 19 | 荧光分光光度计 | 1 |  |  |  |
| 20 | 多光谱小型无人机 | 1 |  |  |  |
| 21 | 台式恒温振荡器 | 1 |  |  |  |
| 22 | 危化品安全管理智能设备及系统 | 1 |  |  |  |
| 23 | 标准品信息化储存管理系统 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |

说明：

项目费用包括项目实施所需的一切费用。

投标人名称（盖章）：日期：年月日

三、投标报价明细表

项目名称：                                           金额单位：人民币（元）

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单价 | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐度计 |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 无人机采样模块 |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | 凯氏定氮仪自动进样仪 |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | 振荡器 |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | 多参数水质仪 |  |  |  |  | 2 |  |
| 6 | 气象参数测定仪 |  |  |  |  | 2 |  |
| 7 | 智能多通道颗粒物采样器 |  |  |  |  | 2 |  |
| 8 | 小无人机 |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 | 热释光测量系统 |  |  |  |  | 1 |  |
| 10 | 辐射防护装备 |  |  |  |  | 2 |  |
| 11 | 离子计 |  |  |  |  | 1 |  |
| 12 | 测氡仪 |  |  |  |  | 1 |  |
| 13 | 手持式寻源仪 |  |  |  |  | 2 |  |
| 14 | 高速冷冻离心机 |  |  |  |  | 1 |  |
| 15 | 氮磷检测器 |  |  |  |  | 1 |  |
| 16 | 烷基汞蒸馏仪 |  |  |  |  | 1 |  |
| 17 | 水质监测采样无人船 |  |  |  |  | 1 |  |
| 18 | 气体流量校准器 |  |  |  |  | 2 |  |
| 19 | 荧光分光光度计 |  |  |  |  | 1 |  |
| 20 | 多光谱小型无人机 |  |  |  |  | 1 |  |
| 21 | 台式恒温振荡器 |  |  |  |  | 1 |  |
| 22 | 危化品安全管理智能设备及系统 |  |  |  |  | 1 |  |
| 23 | 标准品信息化储存管理系统 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：按采购清单报价

费用包括项目实施所需的一切费用。

投标人名称（盖章）：

日期：

四、投标函

致：_深圳市国信招标有限公司_：

根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：_______），同意如下：

1.我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（如有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（如有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2.我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3.我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

4.投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

5.我方承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和依法缴纳了税收（投标截止时间进行计算）。

6.我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力

7.我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

8.我方承诺至开标之日止，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名___________职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：银行账号：

日期:_____年___月___日

五、声明函

致：_深圳市国信招标有限公司_：

我方在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

投标人名称（盖章）：日期：

六、廉政承诺书

致：深圳市国信招标有限公司：

我单位响应你单位    项目招标要求参加投标，在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺:

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费。

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用;

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动;

四、不为项目有关人员及部门出国(境)、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处;

六、严格遵守政府采购法、民法典等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报政府采购监管部门，由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人:(盖章)

日期:年月日

七、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加         （单位名称）的       （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

投标人为监狱企业的提供此函。

局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

说明：投标人为残疾人福利性单位的提供此函。

八、商务响应表：

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

九、投标人的类似案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件格式自拟）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） |
| --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：年月日

十、项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（盖章）：日期：

十一、设备配置清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：1.本表格不得体现报价。

投标人名称（盖章）：日期：

十二、技术响应表格式

项目名称：

项目编号：

| # 招标文件要求 |  | # 投标文件响应 |  | # 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 项目 | # 要求 | # 项目 | # 要求 |  |

投标人名称（盖章）：日期：